## Cadastro dos Padrões
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 1 | 201
1202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.01 | g | [12 empty] | 1 | 202
1203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-003 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 1 | 203 | mg
1204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 204 | g
1205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -2.1947e-17 | 1.4357e-13 | -3.2117e-10 | 3.1307e-07 | 0.99987 | 0.00068337 |  | 1 | 205 | kg
1206 | N° do certificado : |  | E0011/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.2284e-17 | 5.9399e-14 | 1.0002e-10 | 6.8956e-08 | 1.6841e-05 | 0.00064401 |  | 1 | 206 | t
1207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 0.00083868 | R² = | 1 |  | 1 | 207
1208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 1 | 208
1209 | Faixa calibrada : |  | 1 | ~ | 2000 | g |  |  | 31 | 0.99989 | 0.0005555 | [8 empty] | 1 | 209
1210 | [8 empty] | 32 | 8.6671e-06 | 0.00050297 | [8 empty] | 1 | 210
1211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 0.00067109 | [8 empty] | 1 | 211
1212 | Certificado de calibração : |  |  | E0011/26 |  | Certificado : | R0011/25 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 1 | 212
1213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | 1.6099e-07 | 0.99988 | 0.00063096 | [7 empty] | 1 | 213
1214 | [8 empty] | 42 | 2.3581e-08 | 1.2343e-05 | 0.00058187 | [7 empty] | 1 | 214
1215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 43 | 1 | 0.0007675 | #N/A | [7 empty] | 1 | 215
1216 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 1000000 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 1 | 216
1217 | 10 | 10 | 0.02 | 2 | 1000000 | 10 | 10 |  | 51 | -1.3331e-10 | 2.4131e-07 | 0.99987 | 0.00066081 | [6 empty] | 1 | 217
1218 | 100 | 100.01 | 0.02 | 2 | 1000000 | 100 | 100.02 |  | 52 | 2.7804e-11 | 4.1476e-08 | 1.4382e-05 | 0.0006153 | [6 empty] | 1 | 218
1219 | 500 | 500.02 | 0.02 | 2 | 1000000 | 500 | 500.02 |  | 53 | 1 | 0.00080688 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 1 | 219
1220 | 1000 | 1000.02 | 0.03 | 2 | 574 | 1000 | 1000.02 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 1 | 220
1221 | 1500 | 1500.02 | 0.04 | 2 | 1000000 | 1500 | 1500.01 |  | 61 | 7.5579e-14 | -2.5434e-10 | 2.9064e-07 | 0.99987 | 0.00067711 | [5 empty] | 1 | 221
1222 | 2000 | 1999.99 | 0.05 | 2 | 1000000 | 2000 | 2000 |  | 62 | 2.1277e-14 | 6.2493e-11 | 5.6262e-08 | 1.5814e-05 | 0.00063471 | [5 empty] | 1 | 222
1223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0.00082906 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 1 | 223
1224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1 | 224
1225 | [8 empty] | 71 | -2.1947e-17 | 1.4357e-13 | -3.2117e-10 | 3.1307e-07 | 0.99987 | 0.00068337 |  |  |  |  | 1 | 225
1226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.2284e-17 | 5.9399e-14 | 1.0002e-10 | 6.8956e-08 | 1.6841e-05 | 0.00064401 |  |  |  |  | 1 | 226
1227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 0.00083868 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1 | 227
1228 | 500 | 500.02 | 500.01 | 500.01 | 500.02 | 499.99 | 500.02 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 228
1229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | 229
1230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | 230
1231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 1 | 231
1232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1 | 232
1233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 233
1234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 234
1235 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 235
1236 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 1 | 236
1237 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 237
1238 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 238
1239 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 239
1240 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 1 | 240
1241 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [12 empty] | 1 | 241
1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.01 | 0.01 | [12 empty] | 1 | 242
1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | [12 empty] | 1 | 243
1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1 | 244
1245 | [19 empty] | 1 | 245
2201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 2 | 201
2202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.1 | g | [12 empty] | 2 | 202
2203 | Identificação : |  | E.MS.LV-003 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 2 | 203
2204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2 | 204
2205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -8.4934e-26 | 9.1691e-23 | -3.2533e-20 | 4.401e-18 | 1 | -1.1642e-14 |  | 2 | 205
2206 | N° do certificado : |  | E0017/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.0816e-25 | 9.1817e-23 | 2.4806e-20 | 2.3207e-18 | 6.6571e-17 | 1.6082e-16 |  | 2 | 206
2207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 2.2204e-16 | R² = | 1 |  | 2 | 207
2208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 2 | 208
2209 | Faixa calibrada : |  | 0 | ~ | 400 | g |  |  | 31 | 1 | 0 | [8 empty] | 2 | 209
2210 | [8 empty] | 32 | 2.2186e-16 | 6.4097e-16 | [8 empty] | 2 | 210
2211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 8.8818e-16 | [8 empty] | 2 | 211
2212 | Certificado de calibração : |  |  | E0017/26 |  | Certificado : | R0017/25 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 2 | 212
2213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 2 | 213
2214 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 214
2215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 43 | 1 | 0 | #N/A | [7 empty] | 2 | 215
2216 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 2 | 216
2217 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 0.2 | 0.2 |  | 51 | 8.1374e-20 | -1.2886e-17 | 1 | -2.4336e-16 | [6 empty] | 2 | 217
2218 | 5 | 5 | 0.2 | 2 | 1000000 | 5 | 5 |  | 52 | 1.2551e-20 | 1.8872e-18 | 6.4694e-17 | 1.6072e-16 | [6 empty] | 2 | 218
2219 | 50 | 50 | 0.2 | 2 | 1000000 | 50 | 50 |  | 53 | 1 | 2.2204e-16 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 2 | 219
2220 | 100 | 100 | 0.2 | 2 | 1000000 | 100 | 100 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 2 | 220
2221 | 300 | 300 | 0.2 | 2 | 1000000 | 300 | 300 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 2 | 221
2222 | 400 | 400 | 0.2 | 2 | 1000000 | 400 | 400 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 222
2223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 2 | 223
2224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 224
2225 | [8 empty] | 71 | -8.4934e-26 | 9.1691e-23 | -3.2533e-20 | 4.401e-18 | 1 | -1.1642e-14 |  |  |  |  | 2 | 225
2226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.0816e-25 | 9.1817e-23 | 2.4806e-20 | 2.3207e-18 | 6.6571e-17 | 1.6082e-16 |  |  |  |  | 2 | 226
2227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 2.2204e-16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 2 | 227
2228 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 2 | 228
2229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2 | 229
2230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2 | 230
2231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 2 | 231
2232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 2 | 232
2233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 233
2234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 234
2235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 235
2236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 236
2237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 237
2238 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 238
2239 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 2 | 239
2240 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 2 | 240
2241 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 241
2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 242
2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2 | 243
2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2 | 244
2245 | [19 empty] | 2 | 245
3201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 3 | 201
3202 | Unidade de calibrada : |  | kg | Resolução : |  | 0.001 | kg | [12 empty] | 3 | 202
3203 | Identificação : |  | E.MS.LV-002 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 3 | 203
3204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 204
3205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0541e-11 | -1.1037e-08 | 1 | -0.00015768 |  | 3 | 205
3206 | N° do certificado : |  | E0016/26 | [5 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2955e-11 | 1.7533e-08 | 3.3363e-06 | 0.00012135 |  | 3 | 206
3207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 53 |  |  |  | Veff curva = | 3 | Residuo = | 0.00012311 | R² = | 1 |  | 3 | 207
3208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 3 | 208
3209 | Faixa calibrada : |  | 10 | ~ | 500 | kg |  |  | 31 | 1 | -0.00014535 | [8 empty] | 3 | 209
3210 | [8 empty] | 32 | 1.007e-06 | 8.9127e-05 | [8 empty] | 3 | 210
3211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 0.00010783 | [8 empty] | 3 | 211
3212 | Certificado de calibração : |  |  | E0016/26 |  | Certificado : | R0016/25 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 3 | 212
3213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | -2.1706e-09 | 1 | -0.00014668 | [7 empty] | 3 | 213
3214 | [8 empty] | 42 | 6.5348e-09 | 2.074e-06 | 0.00010244 | [7 empty] | 3 | 214
3215 | (kg) | (kg) | (kg) |  |  | (kg) | (kg) |  | 43 | 1 | 0.00011239 | #N/A | [7 empty] | 3 | 215
3216 | 10 | 10 | 0.002 | 2 | 1000000 | 10 | 9.998 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 3 | 216
3217 | 30 | 30 | 0.002 | 2 | 1000000 | 30 | 29.996 |  | 51 | 2.0541e-11 | -1.1037e-08 | 1 | -0.00015768 | [6 empty] | 3 | 217
3218 | 150 | 149.999 | 0.003 | 2 | 1000000 | 150 | 150.019 |  | 52 | 2.2955e-11 | 1.7533e-08 | 3.3363e-06 | 0.00012135 | [6 empty] | 3 | 218
3219 | 300 | 299.998 | 0.008 | 2 | 1000000 | 300 | 300.018 |  | 53 | 1 | 0.00012311 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 3 | 219
3220 | 500 | 499.996 | 0.011 | 2 | 1000000 | 500 | 499.972 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 3 | 220
3221 | [8 empty] | 61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 3 | 221
3222 | [8 empty] | 62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 3 | 222
3223 | [8 empty] | 63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 3 | 223
3224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 3 | 224
3225 | [8 empty] | 71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 3 | 225
3226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 3 | 226
3227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 3 | 227
3228 | 160 | 160 | 159.999 | 160 | 159.999 | 160 | 160 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 3 | 228
3229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3 | 229
3230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3 | 230
3231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 3 | 231
3232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 3 | 232
3233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 233
3234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 234
3235 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.024 | 0.02 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 235
3236 | 0 | -0.004 | -0.004 | 0.002 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 3 | 236
3237 | -0.001 | 0.019 | 0.02 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 237
3238 | -0.002 | 0.018 | 0.02 | 0.008 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 238
3239 | -0.004 | -0.028 | -0.024 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3 | 239
3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 3 | 240
3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | [12 empty] | 3 | 241
3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.001 | 0 | [12 empty] | 3 | 242
3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000625 | 0 | 0 | [12 empty] | 3 | 243
3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3 | 244
3245 | [19 empty] | 3 | 245
4201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 4 | 201
4202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.1 | g | [12 empty] | 4 | 202
4203 | Identificação : |  | E.MS.PMR-002 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 4 | 203
4204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 4 | 204
4205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -7.2975e-23 | 6.6651e-18 | -2.5449e-13 | 4.6578e-09 | 0.99996 | 0.0097309 |  | 4 | 205
4206 | N° do certificado : |  | E0019/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.6078e-22 | 3.1544e-17 | 7.4331e-13 | 7.1397e-09 | 2.4305e-05 | 0.014546 |  | 4 | 206
4207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 0.016848 | R² = | 1 |  | 4 | 207
4208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 4 | 208
4209 | Faixa calibrada : |  | 20 | ~ | 30000 | g |  |  | 31 | 0.99998 | 0.0061567 | [8 empty] | 4 | 209
4210 | [8 empty] | 32 | 2.2576e-06 | 0.006564 | [8 empty] | 4 | 210
4211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 0.0086947 | [8 empty] | 4 | 211
4212 | Certificado de calibração : |  |  | E0019/26 |  | Certificado : | R0019/25 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 212
4213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | 2.0787e-09 | 0.99997 | 0.0086448 | [7 empty] | 4 | 213
4214 | [8 empty] | 42 | 6.216e-10 | 6.3403e-06 | 0.0099421 | [7 empty] | 4 | 214
4215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 43 | 1 | 0.01271 | #N/A | [7 empty] | 4 | 215
4216 | 20 | 20 | 0.2 | 2 | 1000000 | 20 | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 4 | 216
4217 | 600 | 600 | 0.2 | 2 | 1000000 | 600 | 599.9 |  | 51 | -1.2495e-13 | 3.8942e-09 | 0.99996 | 0.0098316 | [6 empty] | 4 | 217
4218 | 5000 | 5000.1 | 0.2 | 2.02 | 102 | 5000 | 4999.6 |  | 52 | 8.9648e-14 | 2.0485e-09 | 1.163e-05 | 0.012156 | [6 empty] | 4 | 218
4219 | 10000 | 10000.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 10000 | 9999.4 |  | 53 | 1 | 0.015069 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 4 | 219
4220 | 15000 | 15000.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 15000 | 14999.2 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 4 | 220
4221 | 20000 | 20000.1 | 0.3 | 2.01 | 279 | 20000 | 19999.2 |  | 61 | 4.2567e-18 | -2.3932e-13 | 4.7829e-09 | 0.99996 | 0.010075 | [5 empty] | 4 | 221
4222 | 30000 | 30000.2 | 0.3 | 2.01 | 433 | 30000 | 29999 |  | 62 | 8.7955e-18 | 3.5428e-13 | 4.4677e-09 | 1.8227e-05 | 0.013646 | [5 empty] | 4 | 222
4223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0.016338 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 4 | 223
4224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 4 | 224
4225 | [8 empty] | 71 | -7.2975e-23 | 6.6651e-18 | -2.5449e-13 | 4.6578e-09 | 0.99996 | 0.0097309 |  |  |  |  | 4 | 225
4226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 4.6078e-22 | 3.1544e-17 | 7.4331e-13 | 7.1397e-09 | 2.4305e-05 | 0.014546 |  |  |  |  | 4 | 226
4227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 0.016848 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 4 | 227
4228 | 10000 | 10000 | 10000 | 9999.9 | 9999.9 | 10000 | 10000.1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 228
4229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4 | 229
4230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4 | 230
4231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 4 | 231
4232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 4 | 232
4233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 233
4234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 234
4235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 235
4236 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 4 | 236
4237 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 237
4238 | 0.1 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 238
4239 | 0.1 | -0.8 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 4 | 239
4240 | 0.1 | -0.8 | -0.9 | 0.3 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 4 | 240
4241 | 0.2 | -1 | -1.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | [12 empty] | 4 | 241
4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 4 | 242
4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.1 | [12 empty] | 4 | 243
4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 4 | 244
4245 | [19 empty] | 4 | 245
5201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 5 | 201
5202 | Unidade de calibrada : |  | kg | Resolução : |  | 0.1 | kg | [12 empty] | 5 | 202
5203 | Identificação : |  | E.MS.LV-001 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 5 | 203
5204 | Orgão Calibrador : |  | Metrolab | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 5 | 204
5205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0215 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -2.8909e-28 | 1.4493e-24 | -2.6812e-21 | 2.1455e-18 | 1 | 3.7971e-14 |  | 5 | 205
5206 | N° do certificado : |  | M0075/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.2326e-29 | 2.5313e-25 | 4.2652e-22 | 2.9433e-19 | 7.1997e-17 | 2.7541e-15 |  | 5 | 206
5207 | Data da Calibração : |  | 2025-08-07 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 3.5527e-15 | R² = | 1 |  | 5 | 207
5208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-08-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 5 | 208
5209 | Faixa calibrada : |  | 2 | ~ | 2000 | kg |  |  | 31 | 1 | -7.1054e-15 | [8 empty] | 5 | 209
5210 | [8 empty] | 32 | 1.8466e-16 | 1.0716e-14 | [8 empty] | 5 | 210
5211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 1.4211e-14 | [8 empty] | 5 | 211
5212 | Certificado de calibração : |  |  | M0075/25 |  | Certificado : | 7243/24 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 5 | 212
5213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | -7.9782e-19 | 1 | -4.9641e-15 | [7 empty] | 5 | 213
5214 | [8 empty] | 42 | 6.8676e-21 | 3.5978e-18 | 1.6963e-16 | [7 empty] | 5 | 214
5215 | (kg) | (kg) | (kg) |  |  | (kg) | (kg) |  | 43 | 1 | 2.2204e-16 | #N/A | [7 empty] | 5 | 215
5216 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 1000000 | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 216
5217 | 10 | 10 | 0.1 | 2 | 1000000 | 10 | 10 |  | 51 | 6.5116e-22 | -1.0452e-18 | 1 | -5.3758e-14 | [6 empty] | 5 | 217
5218 | 100 | 100 | 0.1 | 2 | 1000000 | 500 | 500 |  | 52 | 6.1618e-23 | 9.1965e-20 | 3.1926e-17 | 1.3661e-15 | [6 empty] | 5 | 218
5219 | 500 | 500 | 0.1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000 |  | 53 | 1 | 1.7764e-15 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 5 | 219
5220 | 1000 | 1000 | 0.1 | 2 | 1000000 | 1500 | 1500 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 5 | 220
5221 | 1500 | 1500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 2000 | 2000 |  | 61 | 1.511e-25 | -3.8191e-22 | 3.9322e-19 | 1 | 1.5894e-14 | [5 empty] | 5 | 221
5222 | 2000 | 2000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 3000 | 3000.1 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 222
5223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 5 | 223
5224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 5 | 224
5225 | [8 empty] | 71 | -2.8909e-28 | 1.4493e-24 | -2.6812e-21 | 2.1455e-18 | 1 | 3.7971e-14 |  |  |  |  | 5 | 225
5226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 5.2326e-29 | 2.5313e-25 | 4.2652e-22 | 2.9433e-19 | 7.1997e-17 | 2.7541e-15 |  |  |  |  | 5 | 226
5227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 3.5527e-15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 5 | 227
5228 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 5 | 228
5229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 5 | 229
5230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 5 | 230
5231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 5 | 231
5232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 5 | 232
5233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 233
5234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 234
5235 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 235
5236 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5 | 236
5237 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 237
5238 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 238
5239 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 5 | 239
5240 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 5 | 240
5241 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5 | 241
5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 5 | 242
5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5 | 243
5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 5 | 244
5245 | [19 empty] | 5 | 245
6201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 6 | 201
6202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.0001 | g | [12 empty] | 6 | 202
6203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-004 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 6 | 203
6204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 6 | 204
6205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -1.3753e-13 | 4.267e-11 | -3.2005e-09 | 3.1221e-08 | 1 | 7.1364e-09 |  | 6 | 205
6206 | N° do certificado : |  | E0012/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.0542e-16 | 2.1823e-13 | 2.3411e-11 | 8.2854e-10 | 6.474e-09 | 3.7799e-09 |  | 6 | 206
6207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 3.1374e-09 | R² = | 1 |  | 6 | 207
6208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [6 empty] | 3 | 3 | [8 empty] | 6 | 208
6209 | Faixa calibrada : |  | 0.2 | ~ | 200 | g |  |  | 31 | 1 | 0 | [8 empty] | 6 | 209
6210 | [8 empty] | 32 | 1.9425e-16 | 1.2738e-16 | [8 empty] | 6 | 210
6211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 33 | 1 | 1.1102e-16 | [8 empty] | 6 | 211
6212 | Certificado de calibração : |  |  | E0012/26 |  | Certificado : | R0012/25 |  |  | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 6 | 212
6213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 41 | 0 | 1 | 0 | [7 empty] | 6 | 213
6214 | [8 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 214
6215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 43 | 1 | 0 | #N/A | [7 empty] | 6 | 215
6216 | 0.2 | 0.2 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 0.2 | 0.2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 6 | 216
6217 | 0.5 | 0.5 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.5001 |  | 51 | -1.0249e-09 | 1.1499e-08 | 1 | 2.6798e-09 | [6 empty] | 6 | 217
6218 | 1 | 1 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 1 | 1.0001 |  | 52 | 4.5154e-12 | 2.7315e-10 | 2.3989e-09 | 1.4179e-09 | [6 empty] | 6 | 218
6219 | 10 | 10 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 10 | 10.0001 |  | 53 | 1 | 1.1832e-09 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 6 | 219
6220 | 50 | 50.0001 | 0.0003 | 2 | 1000000 | 50 | 50.0001 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 220
6221 | 100 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 100 | 100 |  | 61 | 2.0497e-11 | -2.2797e-09 | 2.3251e-08 | 1 | 5.349e-09 | [5 empty] | 6 | 221
6222 | 200 | 200.0001 | 0.0007 | 2 | 1000000 | 200 | 200.0001 |  | 62 | 9.0545e-14 | 1.453e-11 | 5.9557e-10 | 4.831e-09 | 2.8321e-09 | [5 empty] | 6 | 222
6223 | [8 empty] | 63 | 1 | 2.3549e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 6 | 223
6224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 6 | 224
6225 | [8 empty] | 71 | -1.3753e-13 | 4.267e-11 | -3.2005e-09 | 3.1221e-08 | 1 | 7.1364e-09 |  |  |  |  | 6 | 225
6226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 6.0542e-16 | 2.1823e-13 | 2.3411e-11 | 8.2854e-10 | 6.474e-09 | 3.7799e-09 |  |  |  |  | 6 | 226
6227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 3.1374e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 6 | 227
6228 | 70 | 70 | 70 | 69.9999 | 70.0001 | 70 | 70 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 6 | 228
6229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | 229
6230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | 230
6231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 6 | 231
6232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 6 | 232
6233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 233
6234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 234
6235 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 235
6236 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 6 | 236
6237 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 237
6238 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 238
6239 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 239
6240 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 6 | 240
6241 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | [12 empty] | 6 | 241
6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 6 | 242
6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014286 | 0 | 0 | [12 empty] | 6 | 243
6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 6 | 244
6245 | [19 empty] | 6 | 245
7201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 7 | 201
7202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-05 | g | [12 empty] | 7 | 202
7203 | Identificação : |  | E.MS.PMR-001 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 7 | 203
7204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 7 | 204
7205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 101 | -7.3931e-15 | 1.3808e-12 | -8.0312e-11 | 1.7449e-09 | -1.2867e-08 | 0 | 0 | 1 | -4.1782e-06 |  | 7 | 205
7206 | N° do certificado : |  | E0018/26 | [5 empty] | 102 | 1.8828e-14 | 3.55e-12 | 2.1035e-10 | 4.7304e-09 | 3.6766e-08 | 0 | 0 | 7.3559e-06 | 3.6627e-06 |  | 7 | 206
7207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 103 |  |  |  | Veff curva = | 8 | Residuo = | 6.3201e-06 | R² = | 1 |  | 7 | 207
7208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [5 empty] | 2: 3; 3: 3 |  | 7 | 208
7209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 100 | g |  |  | 10: 31; 2: 0.9999; 3: 3.0461e-07 |  | 7 | 209
7210 | [8 empty] | 10: 32; 2: 3.6762e-06; 3: 2.1254e-07 |  | 7 | 210
7211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 10: 33; 2: 1; 3: 2.9137e-07 |  | 7 | 211
7212 | Certificado de calibração : |  |  | E0018/26 |  | Certificado : | R0018/25 |  | 2: 4; 3: 4; 4: 4 |  | 7 | 212
7213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 10: 41; 2: 0.00020693; 3: 0.99988; 4: 3.6384e-07 |  | 7 | 213
7214 | [8 empty] | 10: 42; 2: 1.0459e-05; 3: 5.4512e-06; 4: 2.5553e-07 |  | 7 | 214
7215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 10: 43; 2: 1; 3: 3.4811e-07; 4: #N/A |  | 7 | 215
7216 | 0.001 | 0.001 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.001 | 0.001 |  | 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 |  | 7 | 216
7217 | 0.005 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 0.005 |  | 10: 51; 2: -0.00018513; 3: 0.00031848; 4: 0.99987; 5: 3.9007e-07 |  | 7 | 217
7218 | 0.1 | 0.10001 | 2e-05 | 2.01 | 181 | 0.1 | 0.09999 |  | 10: 52; 2: 1.2603e-05; 3: 1.8758e-05; 4: 6.4706e-06; 5: 2.7492e-07 |  | 7 | 218
7219 | 0.5 | 0.50001 | 2e-05 | 2.01 | 182 | 0.5 | 0.49999 |  | 10: 53; 2: 1; 3: 3.7332e-07; 4: #N/A; 5: #N/A |  | 7 | 219
7220 | 1 | 1 | 4e-05 | 2 | 1000000 | 1 | 1 |  | 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6 |  | 7 | 220
7221 | 10 | 10 | 8e-05 | 2 | 1000000 | 10 | 10 |  | 61 | 1.8269e-05 | -0.0002144 | 0.00033042 | 0.99987 | 3.9264e-07 | [5 empty] | 7 | 221
7222 | 15 | 15 | 8e-05 | 2 | 1000000 | 15 | 15.0001 |  | 62 | 1.2846e-06 | 1.4746e-05 | 1.9719e-05 | 6.5775e-06 | 2.7684e-07 | [5 empty] | 7 | 222
7223 | 20 | 20 | 9e-05 | 2 | 1000000 | 20 | 20 |  | 63 | 1 | 3.758e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 7 | 223
7224 | 50 | 50 | 0.00016 | 2 | 1000000 | 50 | 50.0001 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 224
7225 | 100 | 99.9999 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 100 | 100.0004 |  | 71 | -1.2062e-06 | 3.2263e-05 | -0.00023452 | 0.00033837 | 0.99986 | 3.9434e-07 |  |  |  |  | 7 | 225
7226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 8.6748e-08 | 2.2967e-06 | 1.6257e-05 | 2.0373e-05 | 6.6492e-06 | 2.781e-07 |  |  |  |  | 7 | 226
7227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 3.7744e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 7 | 227
7228 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0004 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 7 | 228
7229 | [8 empty] | 81 | 5.9844e-08 | -2.7982e-06 | 4.3676e-05 | -0.00024988 | 0.00034432 | 0.99986 | 3.9561e-07 |  |  |  | 7 | 229
7230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | 4.3798e-09 | 2.0354e-07 | 3.1394e-06 | 1.7434e-05 | 2.0872e-05 | 6.7032e-06 | 2.7903e-07 |  |  |  | 7 | 230
7231 | [8 empty] | 83 | 1 | 3.7865e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 7 | 231
7232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 7 | 232
7233 | [8 empty] | 91 | -1.1931e-09 | 1.1544e-07 | -3.6605e-06 | 4.8534e-05 | -0.00025613 | 0.0003467 | 0.99986 | 3.9611e-07 |  |  | 7 | 233
7234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | 8.7938e-11 | 8.4835e-09 | 2.6736e-07 | 3.5014e-06 | 1.7916e-05 | 2.1073e-05 | 6.7248e-06 | 1.6859e-07 |  |  | 7 | 234
7235 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0005 | 2e-05 | 0.0005 |  | 93 | 1 | 3.7914e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 235
7236 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 7 | 236
7237 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 4e-05 |  | 101 | -7.3931e-15 | 1.3808e-12 | -8.0312e-11 | 1.7449e-09 | -1.2867e-08 | 0 | 0 | 1 | -4.1782e-06 |  | 7 | 237
7238 | 1e-05 | -1e-05 | -2e-05 | 2e-05 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | 1.8828e-14 | 3.55e-12 | 2.1035e-10 | 4.7304e-09 | 3.6766e-08 | 0 | 0 | 7.3559e-06 | 3.6627e-06 |  | 7 | 238
7239 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 4e-05 | 0.0004 | 2e-05 | 0.0004 |  | 103 | 1 | 6.3201e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 7 | 239
7240 | 2e-05 | 3e-05 | 1e-05 | 8e-05 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 7 | 240
7241 | 2e-05 | 9e-05 | 7e-05 | 8e-05 | 0.00037 | 3e-05 | 7e-05 | [12 empty] | 7 | 241
7242 | 3e-05 | 4e-05 | 1e-05 | 9e-05 | Valor % | 3e-05 | 7e-05 | [12 empty] | 7 | 242
7243 | 4e-05 | 0.0001 | 6e-05 | 0.00016 | 0.00074 | 7e-05 | 0.00037 | [12 empty] | 7 | 243
7244 | -0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | [15 empty] | 7 | 244
7245 | [19 empty] | 7 | 245
8201 | Padrão : |  | Balança eletrônica | [16 empty] | 8 | 201
8202 | Unidade de calibrada : |  | kg | Resolução : |  | 0.001 | kg | [12 empty] | 8 | 202
8203 | Identificação : |  | E.MS.PMR-003 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 8 | 203
8204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 204
8205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -3.9707e-11 | 3.2692e-09 | -1.5669e-08 | -2.1326e-06 | 1 | -3.1111e-05 |  | 8 | 205
8206 | N° do certificado : |  | E0020/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.5767e-11 | 1.0009e-08 | 5.402e-07 | 1.226e-05 | 0.0001048 | 0.00021971 |  | 8 | 206
8207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 0.00016372 | R² = | 1 |  | 8 | 207
8208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [5 empty] | 2: 3; 3: 3 |  | 8 | 208
8209 | Faixa calibrada : |  | 1 | ~ | 60 | kg |  |  | 10: 31; 2: 1; 3: -1.7764e-15 |  | 8 | 209
8210 | [8 empty] | 10: 32; 2: 0; 3: 0 |  | 8 | 210
8211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 10: 33; 2: 1; 3: 0 |  | 8 | 211
8212 | Certificado de calibração : |  |  | E0020/26 |  | Certificado : | R0020/25 |  | 2: 4; 3: 4; 4: 4 |  | 8 | 212
8213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 10: 41; 2: 5.0789e-18; 3: 1; 4: -2.5386e-18 |  | 8 | 213
8214 | [8 empty] | 10: 42; 2: 2.3989e-18; 3: 7.7339e-17; 4: 4.8481e-16 |  | 8 | 214
8215 | (kg) | (kg) | (kg) |  |  | (kg) | (kg) |  | 10: 43; 2: 1; 3: 4.4409e-16; 4: #N/A |  | 8 | 215
8216 | 1 | 1 | 0.002 | 2 | 1000000 | 1 | 1 |  | 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 |  | 8 | 216
8217 | 10 | 10 | 0.002 | 2 | 1000000 | 10 | 9.999 |  | 10: 51; 2: 8.7342e-08; 3: -3.8694e-06; 4: 1; 5: -5.3292e-05 |  | 8 | 217
8218 | 20 | 20 | 0.002 | 2 | 1000000 | 20 | 19.999 |  | 10: 52; 2: 3.2717e-08; 3: 2.0413e-06; 4: 3.3811e-05; 5: 0.00013561 |  | 8 | 218
8219 | 30 | 30 | 0.002 | 2 | 1000000 | 30 | 29.998 |  | 10: 53; 2: 1; 3: 0.00011515; 4: #N/A; 5: #N/A |  | 8 | 219
8220 | 40 | 39.999 | 0.003 | 2 | 1000000 | 40 | 39.998 |  | 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6 |  | 8 | 220
8221 | 50 | 49.998 | 0.003 | 2 | 1000000 | 50 | 49.997 |  | 61 | -2.2513e-09 | 2.5594e-07 | -7.6735e-06 | 1.0001 | -7.3592e-05 | [5 empty] | 8 | 221
8222 | 60 | 59.998 | 0.003 | 2 | 1000000 | 60 | 59.997 |  | 62 | 2.1759e-09 | 2.2272e-07 | 7.2838e-06 | 8.1819e-05 | 0.00023221 | [5 empty] | 8 | 222
8223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0.00018531 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 8 | 223
8224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 8 | 224
8225 | [8 empty] | 71 | -3.9707e-11 | 3.2692e-09 | -1.5669e-08 | -2.1326e-06 | 1 | -3.1111e-05 |  |  |  |  | 8 | 225
8226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 6.5767e-11 | 1.0009e-08 | 5.402e-07 | 1.226e-05 | 0.0001048 | 0.00021971 |  |  |  |  | 8 | 226
8227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 0.00016372 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 8 | 227
8228 | 20 | 20 | 19.999 | 20.001 | 20.001 | 19.999 | 20 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 228
8229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8 | 229
8230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8 | 230
8231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 8 | 231
8232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 8 | 232
8233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 233
8234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 234
8235 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 235
8236 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 8 | 236
8237 | 0 | -0.001 | -0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 237
8238 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 238
8239 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8 | 239
8240 | -0.002 | -0.003 | -0.001 | 0.003 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 8 | 240
8241 | -0.002 | -0.003 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | [12 empty] | 8 | 241
8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.001 | 0.001 | [12 empty] | 8 | 242
8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0 | [12 empty] | 8 | 243
8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 8 | 244
8245 | [19 empty] | 8 | 245
9201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 9 | 201
9202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-05 | g | [12 empty] | 9 | 202
9203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-006 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 9 | 203
9204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 204
9205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.2046e-15 | -3.7591e-12 | 2.4576e-10 | 3.5662e-08 | 1 | 6.5533e-09 |  | 9 | 205
9206 | N° do certificado : |  | E0014/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.1403e-17 | 5.8594e-15 | 1.04e-12 | 7.4994e-11 | 1.8604e-09 | 4.3733e-09 |  | 9 | 206
9207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 6.1803e-09 | R² = | 1 |  | 9 | 207
9208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [5 empty] | 2: 3; 3: 3 |  | 9 | 208
9209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 220 | g |  |  | 10: 31; 2: 1; 3: 6.002e-09 |  | 9 | 209
9210 | [8 empty] | 10: 32; 2: 1.3873e-09; 3: 4.0048e-09 |  | 9 | 210
9211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 10: 33; 2: 1; 3: 5.6602e-09 |  | 9 | 211
9212 | Certificado de calibração : |  |  | E0014/26 |  | Certificado : | R0014/25 |  | 2: 4; 3: 4; 4: 4 |  | 9 | 212
9213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 10: 41; 2: 4.0026e-08; 3: 1; 4: 6.6019e-09 |  | 9 | 213
9214 | [8 empty] | 10: 42; 2: 3.2936e-11; 3: 1.69e-09; 4: 4.4053e-09 |  | 9 | 214
9215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 10: 43; 2: 1; 3: 6.226e-09; 4: #N/A |  | 9 | 215
9216 | 0.001 | 0.001 | 2e-05 | 2.02 | 142 | 0.001 | 0.001 |  | 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 |  | 9 | 216
9217 | 0.005 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 0.005 |  | 10: 51; 2: -1.6869e-10; 3: 4.9305e-08; 4: 1; 5: 6.7282e-09 |  | 9 | 217
9218 | 5 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 5 |  | 10: 52; 2: 3.5191e-13; 3: 5.2874e-11; 4: 1.8092e-09; 5: 4.4898e-09 |  | 9 | 218
9219 | 50 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 50 | 50 |  | 10: 53; 2: 1; 3: 6.3452e-09; 4: #N/A; 5: #N/A |  | 9 | 219
9220 | 100 | 99.9999 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 100 | 100 |  | 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6 |  | 9 | 220
9221 | 150 | 149.9999 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 150 | 150 |  | 61 | -9.5166e-13 | -2.1178e-11 | 4.3832e-08 | 1 | 6.6568e-09 | [5 empty] | 9 | 221
9222 | 220 | 220.0002 | 0.0008 | 2 | 1000000 | 220 | 220.0003 |  | 62 | 2.4281e-15 | 7.2355e-13 | 6.6139e-11 | 1.8489e-09 | 4.4423e-09 | [5 empty] | 9 | 222
9223 | [8 empty] | 63 | 1 | 6.2779e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 9 | 223
9224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 9 | 224
9225 | [8 empty] | 71 | 9.2046e-15 | -3.7591e-12 | 2.4576e-10 | 3.5662e-08 | 1 | 6.5533e-09 |  |  |  |  | 9 | 225
9226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.1403e-17 | 5.8594e-15 | 1.04e-12 | 7.4994e-11 | 1.8604e-09 | 4.3733e-09 |  |  |  |  | 9 | 226
9227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 6.1803e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 9 | 227
9228 | 100 | 100 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9999 | 100.0001 | 99.9999 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 9 | 228
9229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | 229
9230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | 230
9231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 9 | 231
9232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 232
9233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 233
9234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 234
9235 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 1e-05 | 0.0001 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 235
9236 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 9 | 236
9237 | 1e-05 | 0 | -1e-05 | 3e-05 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 237
9238 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0.00015 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 238
9239 | -0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9 | 239
9240 | -0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0005 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 9 | 240
9241 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | [12 empty] | 9 | 241
9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.0001 | 0.0001 | [12 empty] | 9 | 242
9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | [12 empty] | 9 | 243
9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 9 | 244
9245 | [19 empty] | 9 | 245
10201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 10 | 201
10202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-05 | g | [12 empty] | 10 | 202
10203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-005 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 10 | 203
10204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 204
10205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -5.2127e-15 | 2.5973e-12 | -4.8675e-10 | 4.0333e-08 | 1 | -4.994e-06 |  | 10 | 205
10206 | N° do certificado : |  | E0013/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.3041e-14 | 6.7007e-12 | 1.1894e-09 | 8.5762e-08 | 2.1276e-06 | 5.0012e-06 |  | 10 | 206
10207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 7.0677e-06 | R² = | 1 |  | 10 | 207
10208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [5 empty] | 2: 3; 3: 3 |  | 10 | 208
10209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 220 | g |  |  | 10: 31; 2: 1; 3: -4.995e-06 |  | 10 | 209
10210 | [8 empty] | 10: 32; 2: 1.7324e-06; 3: 5.001e-06 |  | 10 | 210
10211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 10: 33; 2: 1; 3: 7.0682e-06 |  | 10 | 211
10212 | Certificado de calibração : |  |  | E0013/26 |  | Certificado : | R0013/25 |  | 2: 4; 3: 4; 4: 4 |  | 10 | 212
10213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 10: 41; 2: 2.0042e-08; 3: 1; 4: -4.9945e-06 |  | 10 | 213
10214 | [8 empty] | 10: 42; 2: 3.739e-08; 3: 1.9186e-06; 4: 5.0011e-06 |  | 10 | 214
10215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 10: 43; 2: 1; 3: 7.0679e-06; 4: #N/A |  | 10 | 215
10216 | 0.001 | 0.001 | 2e-05 | 2.02 | 142 | 0.001 | 0.00101 |  | 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 |  | 10 | 216
10217 | 0.005 | 0.00501 | 2e-05 | 2.02 | 141 | 0.005 | 0.00501 |  | 10: 51; 2: -1.794e-10; 3: 2.9911e-08; 4: 1; 5: -4.9942e-06 |  | 10 | 217
10218 | 5 | 5 | 3e-05 | 2 | 880 | 5 | 5 |  | 10: 52; 2: 3.9199e-10; 3: 5.8896e-08; 4: 2.0153e-06; 5: 5.0012e-06 |  | 10 | 218
10219 | 50 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 50 | 50 |  | 10: 53; 2: 1; 3: 7.0678e-06; 4: #N/A; 5: #N/A |  | 10 | 219
10220 | 100 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 100 | 100 |  | 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6 |  | 10 | 220
10221 | 150 | 150 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 150 | 149.9999 |  | 61 | 1.0074e-12 | -3.3556e-10 | 3.5705e-08 | 1 | -4.9941e-06 | [5 empty] | 10 | 221
10222 | 220 | 220.0001 | 0.0008 | 2 | 1000000 | 220 | 219.9999 |  | 62 | 2.7336e-12 | 8.1457e-10 | 7.4459e-08 | 2.0815e-06 | 5.0012e-06 | [5 empty] | 10 | 222
10223 | [8 empty] | 63 | 1 | 7.0677e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 10 | 223
10224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 10 | 224
10225 | [8 empty] | 71 | -5.2127e-15 | 2.5973e-12 | -4.8675e-10 | 4.0333e-08 | 1 | -4.994e-06 |  |  |  |  | 10 | 225
10226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.3041e-14 | 6.7007e-12 | 1.1894e-09 | 8.5762e-08 | 2.1276e-06 | 5.0012e-06 |  |  |  |  | 10 | 226
10227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 7.0677e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 10 | 227
10228 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 10 | 228
10229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 10 | 229
10230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 10 | 230
10231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 10 | 231
10232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 10 | 232
10233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 233
10234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 234
10235 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 1e-05 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 235
10236 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 2e-05 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 236
10237 | 1e-05 | 0 | -1e-05 | 3e-05 | 0.0001 | 0 | 0.0001 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 237
10238 | 1e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 0.00015 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 238
10239 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 10 | 239
10240 | 0 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0005 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 10 | 240
10241 | 0.0001 | -0.0001 | -0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 241
10242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 242
10243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 243
10244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 10 | 244
10245 | [19 empty] | 10 | 245
11201 | Padrão : |  | Balança Digital | [16 empty] | 11 | 201
11202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.01 | g | [12 empty] | 11 | 202
11203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-007 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 11 | 203
11204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 11 | 204
11205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -1.5009e-18 | 1.9878e-14 | -8.8153e-11 | 1.5064e-07 | 0.99992 | -0.00433 |  | 11 | 205
11206 | N° do certificado : |  | E0015/26 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.1101e-18 | 2.7349e-14 | 1.1742e-10 | 1.9295e-07 | 0.00010377 | 0.0049839 |  | 11 | 206
11207 | Data da Calibração : |  | 2026-01-09 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 0.0066026 | R² = | 1 |  | 11 | 207
11208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-01-30 | [5 empty] | 2: 3; 3: 3 |  | 11 | 208
11209 | Faixa calibrada : |  | 0.5 | ~ | 6000 | g |  |  | 10: 31; 2: 0.99994; 3: -0.0044468 |  | 11 | 209
11210 | [8 empty] | 10: 32; 2: 8.6159e-05; 3: 0.0049998 |  | 11 | 210
11211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 10: 33; 2: 1; 3: 0.006691 |  | 11 | 211
11212 | Certificado de calibração : |  |  | E0015/26 |  | Certificado : | R0015/25 |  | 2: 4; 3: 4; 4: 4 |  | 11 | 212
11213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 10: 41; 2: 7.3014e-08; 3: 0.99993; 4: -0.004386 |  | 11 | 213
11214 | [8 empty] | 10: 42; 2: 9.2359e-08; 3: 9.5161e-05; 4: 0.0049917 |  | 11 | 214
11215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 10: 43; 2: 1; 3: 0.006645; 4: #N/A |  | 11 | 215
11216 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.5 |  | 2: 5; 3: 5; 4: 5; 5: 5 |  | 11 | 216
11217 | 10 | 10.01 | 0.02 | 2 | 1000000 | 10 | 10 |  | 10: 51; 2: -3.7251e-11; 3: 1.1456e-07; 4: 0.99993; 5: -0.0043553 |  | 11 | 217
11218 | 100 | 100.01 | 0.02 | 2 | 1000000 | 100 | 100.01 |  | 10: 52; 2: 4.8203e-11; 3: 1.4514e-07; 4: 9.9806e-05; 5: 0.0049873 |  | 11 | 218
11219 | 1000 | 1000 | 0.02 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000 |  | 10: 53; 2: 1; 3: 0.0066217; 4: #N/A; 5: #N/A |  | 11 | 219
11220 | 2000 | 1999.99 | 0.03 | 2 | 1000000 | 2000 | 2000 |  | 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6; 6: 6 |  | 11 | 220
11221 | 4000 | 3999.99 | 0.04 | 2 | 1000000 | 4000 | 3999.99 |  | 61 | 9.1962e-15 | -6.591e-11 | 1.3617e-07 | 0.99992 | -0.0043401 | [5 empty] | 11 | 221
11222 | 6000 | 5999.99 | 0.05 | 2 | 1000000 | 6000 | 5999.99 |  | 62 | 1.2381e-14 | 8.6515e-11 | 1.7337e-07 | 0.00010217 | 0.0049852 | [5 empty] | 11 | 222
11223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0.0066101 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 11 | 223
11224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 11 | 224
11225 | [8 empty] | 71 | -1.5009e-18 | 1.9878e-14 | -8.8153e-11 | 1.5064e-07 | 0.99992 | -0.00433 |  |  |  |  | 11 | 225
11226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 2.1101e-18 | 2.7349e-14 | 1.1742e-10 | 1.9295e-07 | 0.00010377 | 0.0049839 |  |  |  |  | 11 | 226
11227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 0.0066026 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 11 | 227
11228 | 500 | 499.99 | 499.98 | 499.99 | 500 | 499.99 | 500 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 11 | 228
11229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 11 | 229
11230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 11 | 230
11231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 11 | 231
11232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 11 | 232
11233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 233
11234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 234
11235 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 235
11236 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 11 | 236
11237 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 237
11238 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 238
11239 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 11 | 239
11240 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.04 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 11 | 240
11241 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 11 | 241
11242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.02 | 0.01 | [12 empty] | 11 | 242
11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 11 | 243
11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 11 | 244
11245 | [19 empty] | 11 | 245
12201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 12 | 201
12202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-06 | g | [12 empty] | 12 | 202
12203 | Identificação : |  | X.MS.LM-001 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 12 | 203
12204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 12 | 204
12205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 91 | 0 | -1.3902e-08 | 5.4258e-07 | -6.8908e-06 | 3.5808e-05 | -7.9793e-05 | 7.5215e-05 | 0.99997 | -8.5764e-07 |  | 12 | 205
12206 | N° do certificado : |  | E0233/24 | [5 empty] | 92 | 0 | 3.4247e-09 | 1.316e-07 | 1.6209e-06 | 7.9373e-06 | 1.587e-05 | 1.2642e-05 | 3.3827e-06 | 1.3452e-07 |  | 12 | 206
12207 | Data da Calibração : |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 93 |  |  |  | Veff curva = | 7 | Residuo = | 1.7427e-07 | R² = | 1 |  | 12 | 207
12208 | Vencimento da Calibração : |  | 2025-06-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 12 | 208
12209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 20 | g |  |  | 9: 31; 0: 0.99998; 2: -8.8887e-07 |  | 12 | 209
12210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 1.7337e-06; 2: 1.006e-07 |  | 12 | 210
12211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 1.3423e-07 |  | 12 | 211
12212 | Certificado de calibração : |  |  | E0233/24 |  | Certificado : | E12591/23 |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 12 | 212
12213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 3.7247e-05; 2: 0.99998; 3: -8.7125e-07 |  | 12 | 213
12214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 4.8097e-06; 2: 2.5175e-06; 3: 1.1867e-07 |  | 12 | 214
12215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 1.5653e-07; 3: #N/A |  | 12 | 215
12216 | 0.001 | 0.001001 | 4e-06 | 2 | 1000000 | 0.001 | 0.001003 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 12 | 216
12217 | 0.01 | 0.010001 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0.01 | 0.010003 |  | 9: 51; 0: -3.452e-05; 2: 5.8058e-05; 3: 0.99997; 4: -8.6335e-07 |  | 12 | 217
12218 | 0.1 | 0.1 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0.1 | 0.1 |  | 9: 52; 0: 5.7458e-06; 2: 8.5709e-06; 3: 2.972e-06; 4: 1.2714e-07 |  | 12 | 218
12219 | 0.5 | 0.5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.5 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 1.6672e-07; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 12 | 219
12220 | 1 | 1 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | 1 | 1 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 12 | 220
12221 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 2 | 1000000 | 2 | 2 |  | 61 | 1.5654e-05 | -5.9599e-05 | 6.8291e-05 | 0.99997 | -8.5986e-07 | [5 empty] | 12 | 221
12222 | 5 | 5 | 2.2e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 5 |  | 62 | 3.1747e-06 | 1.0984e-05 | 1.0862e-05 | 3.2115e-06 | 1.3103e-07 | [5 empty] | 12 | 222
12223 | 10 | 10 | 3.7e-05 | 2 | 1000000 | 10 | 10 |  | 63 | 1 | 1.7131e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 12 | 223
12224 | 20 | 20 | 7.4e-05 | 2 | 1000000 | 20 | 20 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 12 | 224
12225 | [8 empty] | 71 | -2.9485e-06 | 2.6273e-05 | -7.097e-05 | 7.2295e-05 | 0.99997 | -8.5856e-07 |  |  |  |  | 12 | 225
12226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 6.6256e-07 | 5.5933e-06 | 1.3646e-05 | 1.1861e-05 | 3.3091e-06 | 1.325e-07 |  |  |  |  | 12 | 226
12227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 1.7304e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 12 | 227
12228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 12 | 228
12229 | [8 empty] | 81 | 2.8398e-07 | -5.3912e-06 | 3.2482e-05 | -7.6829e-05 | 7.4251e-05 | 0.99997 | -8.5794e-07 |  |  |  | 12 | 229
12230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | 6.7731e-08 | 1.2484e-06 | 7.1012e-06 | 1.5106e-05 | 1.2379e-05 | 3.3581e-06 | 1.3321e-07 |  |  |  | 12 | 230
12231 | [8 empty] | 83 | 1 | 1.7387e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 12 | 231
12232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 12 | 232
12233 | [8 empty] | 91 | -1.3902e-08 | 5.4258e-07 | -6.8908e-06 | 3.5808e-05 | -7.9793e-05 | 7.5215e-05 | 0.99997 | -8.5764e-07 |  |  | 12 | 233
12234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | 3.4247e-09 | 1.316e-07 | 1.6209e-06 | 7.9373e-06 | 1.587e-05 | 1.2642e-05 | 3.3827e-06 | 1.3452e-07 |  |  | 12 | 234
12235 | 1e-06 | 3e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-05 | 5e-06 | 2e-05 |  | 93 | 1 | 1.7427e-07 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 | 235
12236 | 1e-06 | 3e-06 | 2e-06 | 8e-06 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 12 | 236
12237 | 3e-06 | 3e-06 | 0 | 8e-06 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 9e-06 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 237
12238 | 4e-06 | 3e-06 | -1e-06 | 3e-05 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 238
12239 | 4e-06 | 0 | -4e-06 | 1.1e-05 | 7.4e-05 | 0 | 7.4e-05 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 12 | 239
12240 | 9e-06 | 4e-06 | -5e-06 | 1.4e-05 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 12 | 240
12241 | -3e-06 | -2e-06 | 1e-06 | 2.2e-05 | 4.2e-05 | 0 | 3.7e-05 | [12 empty] | 12 | 241
12242 | 0 | 0 | 0 | 3.7e-05 | Valor % | 2.7e-05 | 4.2e-05 | [12 empty] | 12 | 242
12243 | -2.4e-05 | -4e-06 | 2e-05 | 7.4e-05 | 0.00042 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | [12 empty] | 12 | 243
12244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 12 | 244
12245 | [19 empty] | 12 | 245
13201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 13 | 201
13202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-06 | g | [12 empty] | 13 | 202
13203 | Identificação : |  | E.MS.LM-001 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 13 | 203
13204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 13 | 204
13205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -0.017846 | 0.032601 | -0.018114 | 0.0035715 | 0.99978 | -9.8328e-07 |  | 13 | 205
13206 | N° do certificado : |  | E0233/24 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00042497 | 0.00075943 | 0.00040402 | 7.3943e-05 | 4.4036e-06 | 6.0932e-08 |  | 13 | 206
13207 | Data da Calibração : |  | 2024-06-28 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 4.8691e-08 | R² = | 1 |  | 13 | 207
13208 | Vencimento da Calibração : |  | 2025-06-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 13 | 208
13209 | Faixa calibrada : |  | 0.005 | ~ | 1 | g |  |  | 9: 31; 0: 0.99994; 2: -2.1189e-06 |  | 13 | 209
13210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 2.4741e-05; 2: 7.7261e-07 |  | 13 | 210
13211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 8.0173e-07 |  | 13 | 211
13212 | Certificado de calibração : |  |  | E0233/24 |  | Certificado : |  |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 13 | 212
13213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 0.0013646; 2: 0.99986; 3: -1.4655e-06 |  | 13 | 213
13214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 0.00016881; 2: 1.87e-05; 3: 3.5157e-07 |  | 13 | 214
13215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 3.1525e-07; 3: #N/A |  | 13 | 215
13216 | 0.005 | 0.005002 | 3e-06 | 2 | 1000000 | 0,005000 | 0,005000 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 13 | 216
13217 | 0.02 | 0.020004 | 5e-06 | 2 | 1000000 | 0,020000 | 0,020000 |  | 9: 51; 0: -0.0083055; 2: 0.0026329; 3: 0.99981; 4: -1.1531e-06 |  | 13 | 217
13218 | 0.05 | 0.050005 | 5e-06 | 2 | 1000000 | 0,050000 | 0,050000 |  | 9: 52; 0: 0.00029025; 2: 8.6196e-05; 3: 6.2272e-06; 4: 9.581e-08 |  | 13 | 218
13219 | 0.1 | 0.1 | 6e-06 | 2 | 1000000 | 0,100000 | 0,100000 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 7.9899e-08; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 13 | 219
13220 | 0.2 | 0.2 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0,200000 | 0,200000 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 13 | 220
13221 | 0.5 | 0.5 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | 0,500000 | 0,500000 |  | 61 | 0.017489 | -0.014405 | 0.0032453 | 0.99979 | -1.0384e-06 | [5 empty] | 13 | 221
13222 | 1 | 1 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | 1,000000 | 1,000000 |  | 62 | 5.6196e-05 | 4.4418e-05 | 9.3215e-06 | 5.8987e-07 | 8.448e-09 | [5 empty] | 13 | 222
13223 | [8 empty] | 63 | 1 | 6.8475e-09 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 13 | 223
13224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 13 | 224
13225 | [8 empty] | 71 | -0.017846 | 0.032601 | -0.018114 | 0.0035715 | 0.99978 | -9.8328e-07 |  |  |  |  | 13 | 225
13226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 0.00042497 | 0.00075943 | 0.00040402 | 7.3943e-05 | 4.4036e-06 | 6.0932e-08 |  |  |  |  | 13 | 226
13227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 4.8691e-08 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 13 | 227
13228 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 13 | 228
13229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 13 | 229
13230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 13 | 230
13231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 13 | 231
13232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 13 | 232
13233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 233
13234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 234
13235 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | 3e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 235
13236 | 4e-06 | 0 | -4e-06 | 5e-06 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 13 | 236
13237 | 5e-06 | 0 | -5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 5e-06 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 237
13238 | 2e-06 | 0 | -2e-06 | 6e-06 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 238
13239 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 1.1e-05 | 0 | 1.1e-05 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 13 | 239
13240 | 1e-06 | 0 | -1e-06 | 1.1e-05 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 13 | 240
13241 | 5e-06 | 0 | -5e-06 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 241
13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 242
13243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 243
13244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 13 | 244
13245 | [19 empty] | 13 | 245
14201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 14 | 201
14202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.1 | g | [12 empty] | 14 | 202
14203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-001 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 14 | 203
14204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 14 | 204
14205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.0393e-19 | -2.2833e-15 | 1.5919e-11 | -3.6143e-08 | 1 | -0.0027635 |  | 14 | 205
14206 | N° do certificado : |  | E0498/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.1329e-20 | 2.7193e-16 | 2.2684e-12 | 7.7648e-09 | 9.843e-06 | 0.003138 |  | 14 | 206
14207 | Data da Calibração : |  | 2025-08-04 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 0.0025323 | R² = | 1 |  | 14 | 207
14208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-08-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 14 | 208
14209 | Faixa calibrada : |  | 100 | ~ | 10000 | g |  |  | 9: 31; 0: 1; 2: 0 |  | 14 | 209
14210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 0; 2: 0 |  | 14 | 210
14211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 0 |  | 14 | 211
14212 | Certificado de calibração : |  |  | E0498/25 |  | Certificado : | E0248/24 |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 14 | 212
14213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: -8.914e-20; 2: 1; 3: -6.0013e-14 |  | 14 | 213
14214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 2.5476e-20; 2: 7.1462e-17; 3: 3.19e-14 |  | 14 | 214
14215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 2.8422e-14; 3: #N/A |  | 14 | 215
14216 | 100 | 100 | 0.2 | 2 | 1000000 | 100 | 100 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 14 | 216
14217 | 500 | 500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 500 | 500 |  | 9: 51; 0: 1.9938e-12; 2: -7.0155e-09; 3: 1; 4: -0.0006811 |  | 14 | 217
14218 | 1000 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000 |  | 9: 52; 0: 1.4349e-13; 2: 1.0721e-09; 3: 1.9669e-06; 4: 0.00074995 |  | 14 | 218
14219 | 2500 | 2500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 2500 | 2500 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 0.00063842; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 14 | 219
14220 | 5000 | 4999.9 | 0.2 | 2.02 | 120 | 5000 | 4999.9 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 14 | 220
14221 | 7500 | 7499.9 | 0.2 | 2.02 | 153 | 7500 | 7499.9 |  | 61 | -6.2827e-16 | 7.3142e-12 | -1.9529e-08 | 1 | -0.0016477 | [5 empty] | 14 | 221
14222 | 10000 | 9999.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 10000 | 9999.9 |  | 62 | 5.5685e-17 | 8.1152e-13 | 3.6411e-09 | 5.36e-06 | 0.0018461 | [5 empty] | 14 | 222
14223 | [8 empty] | 63 | 1 | 0.0015248 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 14 | 223
14224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 14 | 224
14225 | [8 empty] | 71 | 1.0393e-19 | -2.2833e-15 | 1.5919e-11 | -3.6143e-08 | 1 | -0.0027635 |  |  |  |  | 14 | 225
14226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.1329e-20 | 2.7193e-16 | 2.2684e-12 | 7.7648e-09 | 9.843e-06 | 0.003138 |  |  |  |  | 14 | 226
14227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 0.0025323 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 14 | 227
14228 | 3000 | 3000 | 2999.9 | 3000 | 3000 | 2999.9 | 3000 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 14 | 228
14229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 14 | 229
14230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 14 | 230
14231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 14 | 231
14232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 14 | 232
14233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 233
14234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 234
14235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 235
14236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 14 | 236
14237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 237
14238 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 238
14239 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 14 | 239
14240 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 14 | 240
14241 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 14 | 241
14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.1 | 0.1 | [12 empty] | 14 | 242
14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.1 | 0 | [12 empty] | 14 | 243
14244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 14 | 244
14245 | [19 empty] | 14 | 245
15201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 15 | 201
15202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.001 | g | [12 empty] | 15 | 202
15203 | Identificação : |  | M.MS.LM-005 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 15 | 203
15204 | Orgão Calibrador : |  | Metrolab | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 15 | 204
15205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0215 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.8234e-15 | -1.7878e-12 | 5.2671e-10 | -5.1321e-08 | 1 | -3.0184e-06 |  | 15 | 205
15206 | N° do certificado : |  | M0063/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.2028e-17 | 7.8435e-14 | 3.4495e-11 | 6.0339e-09 | 3.3225e-07 | 3.4539e-06 |  | 15 | 206
15207 | Data da Calibração : |  | 2025-08-18 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 4.3676e-06 | R² = | 1 |  | 15 | 207
15208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-08-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 15 | 208
15209 | Faixa calibrada : |  | 0.2 | ~ | 500 | g |  |  | 9: 31; 0: 1; 2: -3.5527e-15 |  | 15 | 209
15210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 1.8289e-16; 2: 5.306e-15 |  | 15 | 210
15211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 7.1054e-15 |  | 15 | 211
15212 | Certificado de calibração : |  |  | M0063/25 |  | Certificado : | M0045/24 |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 15 | 212
15213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 0; 2: 1; 3: 0 |  | 15 | 213
15214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 0; 2: 0; 3: 0 |  | 15 | 214
15215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 0; 3: #N/A |  | 15 | 215
15216 | 0.2 | 0.2 | 0.002 | 2 | 1000000 | 0.025 | 0.025 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 15 | 216
15217 | 5 | 5 | 0.002 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 51; 0: -5.9428e-21; 2: 2.5843e-18; 3: 1; 4: -5.3517e-15 |  | 15 | 217
15218 | 50 | 50 | 0.002 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 52; 0: 1.782e-21; 2: 7.0089e-19; 3: 5.2738e-17; 4: 6.9079e-16 |  | 15 | 218
15219 | 100 | 100 | 0.002 | 2 | 1000000 | 125 | 125 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 8.8818e-16; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 15 | 219
15220 | 300 | 300 | 0.002 | 2 | 1000000 | 250 | 250 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 15 | 220
15221 | 400 | 400.001 | 0.003 | 2 | 1000000 | 380 | 380 |  | 61 | -2.3821e-13 | 1.0731e-10 | -1.1986e-08 | 1 | -7.5677e-07 | [5 empty] | 15 | 221
15222 | 500 | 500.001 | 0.003 | 2 | 1000000 | 500 | 499.999 |  | 62 | 6.4692e-15 | 5.0834e-12 | 1.1782e-09 | 7.3881e-08 | 8.5151e-07 | [5 empty] | 15 | 222
15223 | [8 empty] | 63 | 1 | 1.0851e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 15 | 223
15224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 15 | 224
15225 | [8 empty] | 71 | 1.8234e-15 | -1.7878e-12 | 5.2671e-10 | -5.1321e-08 | 1 | -3.0184e-06 |  |  |  |  | 15 | 225
15226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 6.2028e-17 | 7.8435e-14 | 3.4495e-11 | 6.0339e-09 | 3.3225e-07 | 3.4539e-06 |  |  |  |  | 15 | 226
15227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 4.3676e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 15 | 227
15228 | 200 | 200 | 199.999 | 199.999 | 200 | 200 | 200 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 15 | 228
15229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 15 | 229
15230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 15 | 230
15231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 15 | 231
15232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 15 | 232
15233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 233
15234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 234
15235 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 235
15236 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 15 | 236
15237 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 237
15238 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 238
15239 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 15 | 239
15240 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0.003 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 15 | 240
15241 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 | 241
15242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.001 | 0 | [12 empty] | 15 | 242
15243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 | 243
15244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 15 | 244
15245 | [19 empty] | 15 | 245
16201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 16 | 201
16202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.01 | g | [12 empty] | 16 | 202
16203 | Identificação : |  | M.MS.LM-006 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 16 | 203
16204 | Orgão Calibrador : |  | Metrolab | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 16 | 204
16205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0215 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.6698e-17 | -2.2022e-13 | 3.4223e-10 | -1.9569e-07 | 1 | 0.0099205 |  | 16 | 205
16206 | N° do certificado : |  | M0064/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.4039e-18 | 6.7882e-15 | 1.1431e-11 | 7.8802e-09 | 1.9245e-06 | 7.3584e-05 |  | 16 | 206
16207 | Data da Calibração : |  | 2025-08-18 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 9.5842e-05 | R² = | 1 |  | 16 | 207
16208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-08-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 16 | 208
16209 | Faixa calibrada : |  | 1 | ~ | 2000 | g |  |  | 9: 31; 0: 1; 2: 0.01 |  | 16 | 209
16210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 0; 2: 0 |  | 16 | 210
16211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 0 |  | 16 | 211
16212 | Certificado de calibração : |  |  | M0064/25 |  | Certificado : | M0046/24 |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 16 | 212
16213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: -5.044e-08; 2: 1; 3: 0.0099748 |  | 16 | 213
16214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 9.2698e-10; 2: 4.8518e-07; 3: 2.2868e-05 |  | 16 | 214
16215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 3.0168e-05; 3: #N/A |  | 16 | 215
16216 | 1 | 0.99 | 0.02 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.5 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 16 | 216
16217 | 10 | 9.99 | 0.02 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 51; 0: 7.8525e-11; 2: -9.7878e-08; 3: 1; 4: 0.0099556 |  | 16 | 217
16218 | 100 | 99.99 | 0.02 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 52; 0: 1.8383e-12; 2: 2.7421e-09; 3: 9.5082e-07; 4: 4.067e-05 |  | 16 | 218
16219 | 500 | 500 | 0.02 | 2 | 1000000 | 500 | 499.99 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 5.3342e-05; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 16 | 219
16220 | 1000 | 1000 | 0.03 | 2 | 1000000 | 1000 | 999.99 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 16 | 220
16221 | 1500 | 1500.01 | 0.03 | 2 | 1000000 | 1500 | 1499.99 |  | 61 | -7.5282e-14 | 1.9927e-10 | -1.4729e-07 | 1 | 0.0099374 | [5 empty] | 16 | 221
16222 | 2000 | 2000.03 | 0.04 | 2 | 1000000 | 2000 | 1999.98 |  | 62 | 1.9354e-15 | 5.6844e-12 | 5.1175e-09 | 1.4384e-06 | 5.7721e-05 | [5 empty] | 16 | 222
16223 | [8 empty] | 63 | 1 | 7.5407e-05 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 16 | 223
16224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 16 | 224
16225 | [8 empty] | 71 | 4.6698e-17 | -2.2022e-13 | 3.4223e-10 | -1.9569e-07 | 1 | 0.0099205 |  |  |  |  | 16 | 225
16226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.4039e-18 | 6.7882e-15 | 1.1431e-11 | 7.8802e-09 | 1.9245e-06 | 7.3584e-05 |  |  |  |  | 16 | 226
16227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 9.5842e-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 16 | 227
16228 | 600 | 600 | 599.99 | 599.99 | 599.97 | 599.97 | 600 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 228
16229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 16 | 229
16230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 16 | 230
16231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 16 | 231
16232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 16 | 232
16233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 233
16234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 234
16235 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 235
16236 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 16 | 236
16237 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 237
16238 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 238
16239 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 16 | 239
16240 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 16 | 240
16241 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.03 | [12 empty] | 16 | 241
16242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.01 | 0.03 | [12 empty] | 16 | 242
16243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | [12 empty] | 16 | 243
16244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 244
16245 | [19 empty] | 16 | 245
17201 | Padrão : |  | Balança Eletrônica | [16 empty] | 17 | 201
17202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 0.1 | g | [12 empty] | 17 | 202
17203 | Identificação : |  | M.MS.LM-010 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 17 | 203
17204 | Orgão Calibrador : |  | Metrolab | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 17 | 204
17205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0215 | [5 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667e-14 | -5.7133e-10 | 1 | 0.0014318 |  | 17 | 205
17206 | N° do certificado : |  | M0019/25 | [5 empty] | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5215e-14 | 7.6736e-10 | 6.0461e-06 | 0.011883 |  | 17 | 206
17207 | Data da Calibração : |  | 2025-04-03 | [5 empty] | 53 |  |  |  | Veff curva = | 3 | Residuo = | 0.011951 | R² = | 1 |  | 17 | 207
17208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-04-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 17 | 208
17209 | Faixa calibrada : |  | 5 | ~ | 20000 | g |  |  | 9: 31; 0: 1; 2: -9.0949e-13 |  | 17 | 209
17210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 2.5737e-16; 2: 1.6613e-12 |  | 17 | 210
17211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 1.819e-12 |  | 17 | 211
17212 | Certificado de calibração : |  |  | M0019/25 |  | Certificado : |  |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 17 | 212
17213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 1.0006e-09; 2: 0.99999; 3: 0.0050481 |  | 17 | 213
17214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 4.4736e-10; 2: 7.0044e-06; 3: 0.021808 |  | 17 | 214
17215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 0.022351; 3: #N/A |  | 17 | 215
17216 | 5 | 5 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 17 | 216
17217 | 5000 | 5000 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 51; 0: 6.6667e-14; 2: -5.7133e-10; 3: 1; 4: 0.0014318 |  | 17 | 217
17218 | 10000 | 10000 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 52; 0: 2.5215e-14; 2: 7.6736e-10; 3: 6.0461e-06; 4: 0.011883 |  | 17 | 218
17219 | 15000 | 14999.9 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 53; 0: 1; 2: 0.011951; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 17 | 219
17220 | 20000 | 19999.7 | 0.3 | 2 | 1000000 |  |  |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 17 | 220
17221 | [8 empty] | 61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 17 | 221
17222 | [8 empty] | 62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 17 | 222
17223 | [8 empty] | 63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 17 | 223
17224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 17 | 224
17225 | [8 empty] | 71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 17 | 225
17226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 17 | 226
17227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 17 | 227
17228 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6999.9 | 7000 | 7000 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 17 | 228
17229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 17 | 229
17230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 17 | 230
17231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 17 | 231
17232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 17 | 232
17233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 233
17234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 234
17235 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 235
17236 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 17 | 236
17237 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 237
17238 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 238
17239 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 17 | 239
17240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 17 | 240
17241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | [12 empty] | 17 | 241
17242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 17 | 242
17243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014286 | 0 | 0 | [12 empty] | 17 | 243
17244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 17 | 244
17245 | [19 empty] | 17 | 245
18201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 18 | 201
18202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-05 | g | [12 empty] | 18 | 202
18203 | Identificação : |  | M.MS.LM-014 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 18 | 203
18204 | Orgão Calibrador : |  | Metrolab | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 18 | 204
18205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0215 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -1.2669e-13 | 6.3587e-11 | -1.0938e-08 | 7.7847e-07 | 0.99998 | 2.5053e-05 |  | 18 | 205
18206 | N° do certificado : |  | M0066/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.3144e-14 | 6.7537e-12 | 1.1988e-09 | 8.644e-08 | 2.1444e-06 | 5.0408e-06 |  | 18 | 206
18207 | Data da Calibração : |  | 2025-08-18 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 7.1236e-06 | R² = | 1 |  | 18 | 207
18208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-08-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 18 | 208
18209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 220 | g |  |  | 9: 31; 0: 0.99998; 2: 2.5043e-05 |  | 18 | 209
18210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 1.7434e-06; 2: 5.0329e-06 |  | 18 | 210
18211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 7.1134e-06 |  | 18 | 211
18212 | Certificado de calibração : |  |  | M0066/25 |  | Certificado : | M0024/25 |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 18 | 212
18213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 3.3572e-07; 2: 0.99998; 3: 2.5047e-05 |  | 18 | 213
18214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 3.7655e-08; 2: 1.9322e-06; 3: 5.0366e-06 |  | 18 | 214
18215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 7.1181e-06; 3: #N/A |  | 18 | 215
18216 | 0.001 | 0.00098 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.001 | 0.001 |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 18 | 216
18217 | 0.005 | 0.00497 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 0.00498 |  | 9: 51; 0: -3.3971e-09; 2: 5.2257e-07; 3: 0.99998; 4: 2.505e-05 |  | 18 | 217
18218 | 5 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 5.0001 |  | 9: 52; 0: 3.9491e-10; 2: 5.9334e-08; 3: 2.0303e-06; 4: 5.0384e-06 |  | 18 | 218
18219 | 50 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 50 | 50.0001 |  | 9: 53; 0: 1; 2: 7.1205e-06; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 18 | 219
18220 | 100 | 99.9999 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 100 | 99.9999 |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 18 | 220
18221 | 150 | 149.9996 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 150 | 150 |  | 61 | 2.4945e-11 | -7.2637e-09 | 6.6602e-07 | 0.99998 | 2.5052e-05 | [5 empty] | 18 | 221
18222 | 220 | 219.9992 | 0.0007 | 2 | 1000000 | 220 | 219.9994 |  | 62 | 2.7547e-12 | 8.2085e-10 | 7.5033e-08 | 2.0975e-06 | 5.0398e-06 | [5 empty] | 18 | 222
18223 | [8 empty] | 63 | 1 | 7.1223e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 18 | 223
18224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 18 | 224
18225 | [8 empty] | 71 | -1.2669e-13 | 6.3587e-11 | -1.0938e-08 | 7.7847e-07 | 0.99998 | 2.5053e-05 |  |  |  |  | 18 | 225
18226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 1.3144e-14 | 6.7537e-12 | 1.1988e-09 | 8.644e-08 | 2.1444e-06 | 5.0408e-06 |  |  |  |  | 18 | 226
18227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 7.1236e-06 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 18 | 227
18228 | 70 | 70 | 69.9999 | 70 | 69.9999 | 70 | 70 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 18 | 228
18229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 18 | 229
18230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 18 | 230
18231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 18 | 231
18232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 18 | 232
18233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 233
18234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 234
18235 | -2e-05 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0.0004 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 235
18236 | -3e-05 | -2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 18 | 236
18237 | 5e-05 | 7e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 0.0008 | 0.0008 | 5e-05 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 237
18238 | -3e-05 | 9e-05 | 0.00012 | 0.00015 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 238
18239 | -0.0001 | -0.0001 | 0 | 0.0004 | 0.0007 | 0 | 0.0007 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 18 | 239
18240 | -0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0005 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 18 | 240
18241 | -0.0008 | -0.0006 | 0.0002 | 0.0007 | 7e-05 | 3e-05 | 6e-05 | [12 empty] | 18 | 241
18242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 7e-05 | 2e-05 | [12 empty] | 18 | 242
18243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 2e-05 | 3e-05 | [12 empty] | 18 | 243
18244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 18 | 244
18245 | [19 empty] | 18 | 245
19201 | Padrão : |  | Balança Analítica | [16 empty] | 19 | 201
19202 | Unidade de calibrada : |  | g | Resolução : |  | 1e-05 | g | [12 empty] | 19 | 202
19203 | Identificação : |  | E.MS.LQ-009 | [6 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 19 | 203
19204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 19 | 204
19205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [5 empty] | 71 | 0 | 0 | 0 | -1.1559e-14 | 8.3974e-12 | -2.2501e-09 | 2.4424e-07 | 0.99999 | 1.1927e-08 |  | 19 | 205
19206 | N° do certificado : |  | E0848/25 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 5.2225e-14 | 2.6835e-11 | 4.7631e-09 | 3.4346e-07 | 8.5203e-06 | 2.0029e-05 |  | 19 | 206
19207 | Data da Calibração : |  | 2025-07-30 | [5 empty] | 73 |  |  |  | Veff curva = | 5 | Residuo = | 2.8304e-05 | R² = | 1 |  | 19 | 207
19208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-07-30 | [5 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 19 | 208
19209 | Faixa calibrada : |  | 0.001 | ~ | 220 | g |  |  | 9: 31; 0: 0.99999; 2: 1.0067e-08 |  | 19 | 209
19210 | [8 empty] | 9: 32; 0: 6.9364e-06; 2: 2.0024e-05 |  | 19 | 210
19211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: 1; 2: 2.8301e-05 |  | 19 | 211
19212 | Certificado de calibração : |  |  | E0848/25 |  | Certificado : |  |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 19 | 212
19213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: 1.4219e-07; 2: 0.99999; 3: 1.1405e-08 |  | 19 | 213
19214 | [8 empty] | 9: 42; 0: 1.4972e-07; 2: 7.6828e-06; 3: 2.0027e-05 |  | 19 | 214
19215 | (g) | (g) | (g) |  |  | (g) | (g) |  | 9: 43; 0: 1; 2: 2.8303e-05; 3: #N/A |  | 19 | 215
19216 | 0.001 | 0.00102 | 2e-05 | 2 | 1000000 |  |  |  | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 19 | 216
19217 | 0.005 | 0.00498 | 2e-05 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 51; 0: -1.1598e-09; 2: 2.0598e-07; 3: 0.99999; 4: 1.1877e-08 |  | 19 | 217
19218 | 5 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 52; 0: 1.5697e-09; 2: 2.3585e-07; 3: 8.0703e-06; 4: 2.0028e-05 |  | 19 | 218
19219 | 50 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9: 53; 0: 1; 2: 2.8304e-05; 3: #N/A; 4: #N/A |  | 19 | 219
19220 | 100 | 99.9998 | 0.0004 | 2 | 1000000 |  |  |  | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 19 | 220
19221 | 150 | 149.9998 | 0.0007 | 2 | 1000000 |  |  |  | 61 | 4.8721e-12 | -1.915e-09 | 2.3399e-07 | 0.99999 | 1.1977e-08 | [5 empty] | 19 | 221
19222 | 220 | 220 | 0.0008 | 2 | 1000000 |  |  |  | 62 | 1.0947e-11 | 3.2621e-09 | 2.9819e-07 | 8.3356e-06 | 2.0028e-05 | [5 empty] | 19 | 222
19223 | [8 empty] | 63 | 1 | 2.8304e-05 | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 19 | 223
19224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 19 | 224
19225 | [8 empty] | 71 | -1.1559e-14 | 8.3974e-12 | -2.2501e-09 | 2.4424e-07 | 0.99999 | 1.1927e-08 |  |  |  |  | 19 | 225
19226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | 5.2225e-14 | 2.6835e-11 | 4.7631e-09 | 3.4346e-07 | 8.5203e-06 | 2.0029e-05 |  |  |  |  | 19 | 226
19227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | 1 | 2.8304e-05 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 19 | 227
19228 | 100 | 99.9998 | 99.9998 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9998 | 99.9998 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 19 | 228
19229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 19 | 229
19230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 19 | 230
19231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 19 | 231
19232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 19 | 232
19233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 233
19234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 234
19235 | 2e-05 | 0 | -2e-05 | 2e-05 | 0.0002 | 3e-05 | 0.0002 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 235
19236 | -2e-05 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 19 | 236
19237 | 3e-05 | 0 | -3e-05 | 3e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 3e-05 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 237
19238 | -2e-05 | 0 | 2e-05 | 0.00015 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 238
19239 | -0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 19 | 239
19240 | -0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0007 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 19 | 240
19241 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | [12 empty] | 19 | 241
19242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0.0002 | 0.0002 | [12 empty] | 19 | 242
19243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | [12 empty] | 19 | 243
19244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 19 | 244
19245 | [19 empty] | 19 | 245
20201 | Padrão : | [18 empty] | 20 | 201
20202 | Unidade de calibrada : |  |  | Resolução : | [15 empty] | 20 | 202
20203 | Identificação : | [8 empty] | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 |  | 20 | 203
20204 | Orgão Calibrador : | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 204
20205 | Rastreabilidade : | [7 empty] | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 205
20206 | N° do certificado : | [7 empty] | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 206
20207 | Data da Calibração : | [7 empty] | 03 |  |  |  | Veff curva = | -2 | Residuo = | #N/A | R² = | #N/A |  | 20 | 207
20208 | Vencimento da Calibração : | [7 empty] | 0: 3; 2: 3 |  | 20 | 208
20209 | Faixa calibrada : |  |  | ~ |  |  |  |  | 9: 31; 0: #VALUE!; 2: #VALUE! |  | 20 | 209
20210 | [8 empty] | 9: 32; 0: #VALUE!; 2: #VALUE! |  | 20 | 210
20211 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 9: 33; 0: #VALUE!; 2: #VALUE! |  | 20 | 211
20212 | Certificado de calibração : |  |  | 0 |  | Certificado : |  |  | 0: 4; 2: 4; 3: 4 |  | 20 | 212
20213 | Valor de referência | Indicação do instrumento | Incerteza de medição | k | Veff | Valor de referência | Indicação do instrumento |  | 9: 41; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE! |  | 20 | 213
20214 | [8 empty] | 9: 42; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE! |  | 20 | 214
20215 | () | () | () |  |  | () | () |  | 9: 43; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE! |  | 20 | 215
20216 | [8 empty] | 0: 5; 2: 5; 3: 5; 4: 5 |  | 20 | 216
20217 | [8 empty] | 9: 51; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE! |  | 20 | 217
20218 | [8 empty] | 9: 52; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE! |  | 20 | 218
20219 | [8 empty] | 9: 53; 0: #VALUE!; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE! |  | 20 | 219
20220 | [8 empty] | 0: 6; 2: 6; 3: 6; 4: 6; 5: 6 |  | 20 | 220
20221 | [8 empty] | 61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 20 | 221
20222 | [8 empty] | 62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 20 | 222
20223 | [8 empty] | 63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 20 | 223
20224 | [9 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 20 | 224
20225 | [8 empty] | 71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 20 | 225
20226 | Excentricidade | [7 empty] | 72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 20 | 226
20227 | Valor de ref. | M | A | B | C | D | M |  | 73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 20 | 227
20228 | [9 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 20 | 228
20229 | [8 empty] | 81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20 | 229
20230 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20 | 230
20231 | [8 empty] | 83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 20 | 231
20232 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 20 | 232
20233 | [8 empty] | 91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 233
20234 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | Incerteza (un) | Maior Deriva |  |  |  | 92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 234
20235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 235
20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio Máximo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 20 | 236
20237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 20 | 237
20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maior incerteza (em unidade) |  |  |  | 102 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 20 | 238
20239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 20 | 239
20240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio na excentricidade | [14 empty] | 20 | 240
20241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 20 | 241
20242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor % | 0 | 0 | [12 empty] | 20 | 242
20243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 20 | 243
20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 20 | 244
20245 | [19 empty] | 20 | 245

## Controle
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 203 | 201 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 202 | 209 | 209 | 202 | 237 | 239 | 235 | 243 | 207 | 207 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244
[7 empty] | 2026-01-14 | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[16 empty] | Polinômio da Curva | [10 empty] | 1º Ponto |  |  |  | 2º Ponto |  |  |  | 3º Ponto |  |  |  | 4º Ponto |  |  |  | 5º Ponto |  |  |  | 6º Ponto |  |  |  | 7º Ponto |  |  |  | 8º Ponto |  |  |  | 9º Ponto |  |  |  | 10º Ponto |  |  |  | 1 - Erro | 2 - Erro | 3 - Erro | 4 - Erro | 5 - Erro | 6 - Erro | 7 - Erro | 8 - Erro | 9 - Erro | 10 - Erro | 1 - Deriva | 2 - Deriva | 3 - Deriva | 4 - Deriva | 5 - Deriva | 6 - Deriva | 7 - Deriva | 8 - Deriva | 9 - Deriva | 10 - Deriva
| TAG | Padrão | Calibrado por | Rastreabilidade | n° do certificado | Data da Calibração | Vencimento | Unidade calibrada | Faixa mínima | Faixa máxima | Resolução | Maior desvio | Maior Incerteza | Deriva | Maior desvio Exc.(%) | Residuo | Veff | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | X0 | 1-VR | 1-U | 1-K | 1-GL | 2-VR | 2-U | 2-K | 2-GL | 3-VR | 3-U | 3-K | 3-GL | 4-VR | 4-U | 4-K | 4-GL | 5-VR | 5-U | 5-K | 5-GL | 6-VR | 6-U | 6-K | 6-GL | 7-VR | 7-U | 7-K | 7-GL | 8-VR | 8-U | 8-K | 8-GL | 9-VR | 9-U | 9-K | 9-GL | 10-VR | 10-U | 10-K | 10-GL | 1-ER | 2-ER | 3-ER | 4-ER | 5-ER | 6-ER | 7-ER | 8-ER | 9-ER | 10-ER | 1-D | 2-D | 3-D | 4-D | 5-D | 6-D | 7-D | 8-D | 9-D | 10-D
1 | E.MS.LQ-003 | Balança Eletrônica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0011/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 1 | 2000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.004 | 0.00083868 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.1947e-17 | 1.4357e-13 | -3.2117e-10 | 3.1307e-07 | 0.99987 | 0.00068337 | 1 | 0.02 | 2 | 1000000 | 10 | 0.02 | 2 | 1000000 | 100 | 0.02 | 2 | 1000000 | 500 | 0.02 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.03 | 2 | 574 | 1500 | 0.04 | 2 | 1000000 | 2000 | 0.05 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2 | E.MS.LV-003 | Balança Eletrônica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0017/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0 | 400 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | -8.4934e-26 | 9.1691e-23 | -3.2533e-20 | 4.401e-18 | 1 | -1.1642e-14 | 0 | 0.2 | 2 | 1000000 | 0.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 5 | 0.2 | 2 | 1000000 | 50 | 0.2 | 2 | 1000000 | 100 | 0.2 | 2 | 1000000 | 300 | 0.2 | 2 | 1000000 | 400 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | E.MS.LV-002 | Balança Eletrônica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0016/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | kg | 10 | 500 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.024 | 0.000625 | 0.00012311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0541e-11 | -1.1037e-08 | 1 | -0.00015768 | 10 | 0.002 | 2 | 1000000 | 30 | 0.002 | 2 | 1000000 | 150 | 0.003 | 2 | 1000000 | 300 | 0.008 | 2 | 1000000 | 500 | 0.011 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | -0.004 | 0.02 | 0.02 | -0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | E.MS.PMR-002 | Balança Eletrônica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0019/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 20 | 30000 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.001 | 0.016848 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7.2975e-23 | 6.6651e-18 | -2.5449e-13 | 4.6578e-09 | 0.99996 | 0.0097309 | 20 | 0.2 | 2 | 1000000 | 600 | 0.2 | 2 | 1000000 | 5000 | 0.2 | 2.02 | 102 | 10000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 15000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 20000 | 0.3 | 2.01 | 279 | 30000 | 0.3 | 2.01 | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | 0 | 0 | 0
5 | E.MS.LV-001 | Balança Eletrônica | Metrolab | RBC - CAL 0215 | M0075/25 | 2025-08-07 | 2026-08-30 | kg | 2 | 2000 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.5527e-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.8909e-28 | 1.4493e-24 | -2.6812e-21 | 2.1455e-18 | 1 | 3.7971e-14 | 2 | 0.1 | 2 | 1000000 | 10 | 0.1 | 2 | 1000000 | 100 | 0.1 | 2 | 1000000 | 500 | 0.1 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.1 | 2 | 1000000 | 1500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 2000 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
6 | E.MS.LQ-004 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0012/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0.2 | 200 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.00014286 | 3.1374e-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.3753e-13 | 4.267e-11 | -3.2005e-09 | 3.1221e-08 | 1 | 7.1364e-09 | 0.2 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 1 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 10 | 0.0002 | 2 | 1000000 | 50 | 0.0003 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 200 | 0.0007 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | E.MS.PMR-001 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0018/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0.001 | 100 | 1e-05 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.00074 | 6.3201e-06 | 8 | -7.3931e-15 | 1.3808e-12 | -8.0312e-11 | 1.7449e-09 | -1.2867e-08 | 0 | 0 | 1 | -4.1782e-06 | 0.001 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.1 | 2e-05 | 2.01 | 181 | 0.5 | 2e-05 | 2.01 | 182 | 1 | 4e-05 | 2 | 1000000 | 10 | 8e-05 | 2 | 1000000 | 15 | 8e-05 | 2 | 1000000 | 20 | 9e-05 | 2 | 1000000 | 50 | 0.00016 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 4e-05 | -0.0001 | 0 | 0 | -2e-05 | -2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 7e-05 | 1e-05 | 6e-05 | 0.0005
8 | E.MS.PMR-003 | Balança eletrônica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0020/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | kg | 1 | 60 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.00016372 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.9707e-11 | 3.2692e-09 | -1.5669e-08 | -2.1326e-06 | 1 | -3.1111e-05 | 1 | 0.002 | 2 | 1000000 | 10 | 0.002 | 2 | 1000000 | 20 | 0.002 | 2 | 1000000 | 30 | 0.002 | 2 | 1000000 | 40 | 0.003 | 2 | 1000000 | 50 | 0.003 | 2 | 1000000 | 60 | 0.003 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0
9 | E.MS.LQ-006 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0014/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0.001 | 220 | 1e-05 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 6.1803e-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2046e-15 | -3.7591e-12 | 2.4576e-10 | 3.5662e-08 | 1 | 6.5533e-09 | 0.001 | 2e-05 | 2.02 | 142 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 150 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 220 | 0.0008 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | -0.0001 | -0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-05 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
10 | E.MS.LQ-005 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0013/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0.001 | 220 | 1e-05 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 7.0677e-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5.2127e-15 | 2.5973e-12 | -4.8675e-10 | 4.0333e-08 | 1 | -4.994e-06 | 0.001 | 2e-05 | 2.02 | 142 | 0.005 | 2e-05 | 2.02 | 141 | 5 | 3e-05 | 2 | 880 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 150 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 220 | 0.0008 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | -1e-05 | 1e-05 | 0 | -0.0001 | -0.0002 | 0 | 0 | 0
11 | E.MS.LQ-007 | Balança Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0015/26 | 2026-01-09 | 2027-01-30 | g | 0.5 | 6000 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.004 | 0.0066026 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.5009e-18 | 1.9878e-14 | -8.8153e-11 | 1.5064e-07 | 0.99992 | -0.00433 | 0.5 | 0.02 | 2 | 1000000 | 10 | 0.02 | 2 | 1000000 | 100 | 0.02 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.02 | 2 | 1000000 | 2000 | 0.03 | 2 | 1000000 | 4000 | 0.04 | 2 | 1000000 | 6000 | 0.05 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | X.MS.LM-001 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0233/24 | 2024-06-28 | 2025-06-30 | g | 0.001 | 20 | 1e-06 | 2.4e-05 | 7.4e-05 | 2e-05 | 0.00042 | 1.7427e-07 | 7 | 0 | -1.3902e-08 | 5.4258e-07 | -6.8908e-06 | 3.5808e-05 | -7.9793e-05 | 7.5215e-05 | 0.99997 | -8.5764e-07 | 0.001 | 4e-06 | 2 | 1000000 | 0.01 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0.1 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0.5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 1 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | 2 | 1.4e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 2.2e-05 | 2 | 1000000 | 10 | 3.7e-05 | 2 | 1000000 | 20 | 7.4e-05 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 9e-06 | -3e-06 | 0 | -2.4e-05 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | -1e-06 | -4e-06 | -5e-06 | 1e-06 | 0 | 2e-05 | 0
13 | E.MS.LM-001 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0233/24 | 2024-06-28 | 2025-06-30 | g | 0.005 | 1 | 1e-06 | 5e-06 | 1.1e-05 | 5e-06 | 0 | 4.8691e-08 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.017846 | 0.032601 | -0.018114 | 0.0035715 | 0.99978 | -9.8328e-07 | 0.005 | 3e-06 | 2 | 1000000 | 0.02 | 5e-06 | 2 | 1000000 | 0.05 | 5e-06 | 2 | 1000000 | 0.1 | 6e-06 | 2 | 1000000 | 0.2 | 8e-06 | 2 | 1000000 | 0.5 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | 1 | 1.1e-05 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2e-06 | 4e-06 | 5e-06 | 2e-06 | 0 | 1e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | -2e-06 | -4e-06 | -5e-06 | -2e-06 | 0 | -1e-06 | -5e-06 | 0 | 0 | 0
14 | E.MS.LQ-001 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0498/25 | 2025-08-04 | 2026-08-30 | g | 100 | 10000 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.0033333 | 0.0025323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0393e-19 | -2.2833e-15 | 1.5919e-11 | -3.6143e-08 | 1 | -0.0027635 | 100 | 0.2 | 2 | 1000000 | 500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 2500 | 0.2 | 2 | 1000000 | 5000 | 0.2 | 2.02 | 120 | 7500 | 0.2 | 2.02 | 153 | 10000 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | M.MS.LM-005 | Balança Eletrônica | Metrolab | RBC - CAL 0215 | M0063/25 | 2025-08-18 | 2026-08-30 | g | 0.2 | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.0005 | 4.3676e-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8234e-15 | -1.7878e-12 | 5.2671e-10 | -5.1321e-08 | 1 | -3.0184e-06 | 0.2 | 0.002 | 2 | 1000000 | 5 | 0.002 | 2 | 1000000 | 50 | 0.002 | 2 | 1000000 | 100 | 0.002 | 2 | 1000000 | 300 | 0.002 | 2 | 1000000 | 400 | 0.003 | 2 | 1000000 | 500 | 0.003 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.002 | 0 | 0 | 0
16 | M.MS.LM-006 | Balança Eletrônica | Metrolab | RBC - CAL 0215 | M0064/25 | 2025-08-18 | 2026-08-30 | g | 1 | 2000 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 9.5842e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6698e-17 | -2.2022e-13 | 3.4223e-10 | -1.9569e-07 | 1 | 0.0099205 | 1 | 0.02 | 2 | 1000000 | 10 | 0.02 | 2 | 1000000 | 100 | 0.02 | 2 | 1000000 | 500 | 0.02 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.03 | 2 | 1000000 | 1500 | 0.03 | 2 | 1000000 | 2000 | 0.04 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0 | 0 | 0
17 | M.MS.LM-010 | Balança Eletrônica | Metrolab | RBC - CAL 0215 | M0019/25 | 2025-04-03 | 2026-04-30 | g | 5 | 20000 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0014286 | 0.011951 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667e-14 | -5.7133e-10 | 1 | 0.0014318 | 5 | 0.2 | 2 | 1000000 | 5000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 10000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 15000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 20000 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | M.MS.LM-014 | Balança Analítica | Metrolab | RBC - CAL 0215 | M0066/25 | 2025-08-18 | 2026-08-30 | g | 0.001 | 220 | 1e-05 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0001 | 7.1236e-06 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.2669e-13 | 6.3587e-11 | -1.0938e-08 | 7.7847e-07 | 0.99998 | 2.5053e-05 | 0.001 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 150 | 0.0005 | 2 | 1000000 | 220 | 0.0007 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2e-05 | -3e-05 | 5e-05 | -3e-05 | -0.0001 | -0.0004 | -0.0008 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
19 | E.MS.LQ-009 | Balança Analítica | Elus | RBC - CAL 0439 | E0848/25 | 2025-07-30 | 2026-07-30 | g | 0.001 | 220 | 1e-05 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 | 2.8304e-05 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.1559e-14 | 8.3974e-12 | -2.2501e-09 | 2.4424e-07 | 0.99999 | 1.1927e-08 | 0.001 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 0.005 | 2e-05 | 2 | 1000000 | 5 | 3e-05 | 2 | 1000000 | 50 | 0.00015 | 2 | 1000000 | 100 | 0.0004 | 2 | 1000000 | 150 | 0.0007 | 2 | 1000000 | 220 | 0.0008 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2e-05 | -2e-05 | 3e-05 | -2e-05 | -0.0002 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-05 | 2e-05 | -3e-05 | 2e-05 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

## Histórico de revisões
Histórico de revisões do Formulário:
N° do documento |  | Banco de dados - Balanças
1ª Revisão |  | 0 | 2023-02-06 | por : | Caio C.
Ultima Revisão |  | 9 | 2026-01-14 | por : | Caio Cesar
Revisão | Data | Revisado por: | Verificado por: | Descrição das alterações:
0 | 2023-02-06 | Caio Cesar | - | Criação da aba de controle de atualização.
1 | 2023-02-06 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização dos padrões EL-039/049/070/111/179/625/917/965/1027.
2 | 2024-02-08 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização dos padrões EL-039/049/070/111/179/625/917/965/1027.
3 | 2024-08-01 | Caio Cesar | Julio Cesar | Inclusão do padrão E.MS.LV-001.
4 | 2025-02-04 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização dos padrões.
5 | 2025-08-04 | Caio Cesar | Julio Cesar | Inclusão do padrão E.MS.LQ-009.
6 | 2025-08-06 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização do padrão E.MS.LQ-001.
7 | 2025-09-15 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização do padrão E.MS.LV-001.
8 | 2025-12-09 | Caio Cesar | Robson C. | Atualização do padrão M.MS.LM-005/006/014.
9 | 2026-01-14 | Caio Cesar | Julio Cesar | E.MS.LQ-003/004/005/006/007, E.MS.LV-002/003 e E.MS.PMR-001/002/003.

## Planilha1
0,005000 | 0,005002 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000003
0,020000 | 0,020004 | 0,000004 | 0,000000 | 0,000005
0,050000 | 0,050005 | 0,000005 | 0,000000 | 0,000005
0,100000 | 0,100002 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000006
0,200000 | 0,200000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000008
0,500000 | 0,500001 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000011
1,000000 | 1,000005 | 0,000005 | 0,000000 | 0,000011