## Cadastro - Padrões
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 201 | at
1202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 202 | atm
1203 | Identificação : |  | X.TH.LV-001 | [6 empty] | 0.0085774 | 41 | -1.6624e-09 | 3.7566e-06 | 0.99781 | -0.13645 |  |  | 1 | 203 | bar
1204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 42 | 6.2049e-10 | 1.4922e-06 | 0.0011569 | 0.288 |  |  | 1 | 204 | cmH2O
1205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 43 | 1 | 0.0085774 | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 205 | cmH2O (4 °C)
1206 | N° do certificado : |  | E0369B/24 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 206 | cmHg
1207 | Data da Calibração : |  | 2024-09-24 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 207 | cmHg (0 °C)
1208 | Vencimento da Calibração : |  | 2025-09-24 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 208 | dyn/cm²
1209 | Divisão de escala : |  | 0.01 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 209 | ftH2O
1210 | Faixa de medição : |  | 500.04 | ~ | 1099.15 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 210 | ftH2O (4 °C)
1211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 211 | ftHg
1212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 212 | gf/cm²
1213 | Certificado |  |  | E0369B/24 |  | Certificado | E14052B/23 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 213 | hPa
1214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 214 | inH2O
1215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 215 | inH2O (15,6 °C)
1216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 216 | inH2O (4 °C)
1217 | 500.04 | 500.54 | 0.06 | 2 | 1000000 | 500 | 500.43 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 217 | inHg
1218 | 620.07 | 620.51 | 0.06 | 2 | 1000000 | 619.61 | 620 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 218 | inHg (0 °C)
1219 | 740.11 | 740.49 | 0.08 | 2 | 1000000 | 739.63 | 740 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 219 | inHg (15,6 °C)
1220 | 860.13 | 860.42 | 0.09 | 2 | 1000000 | 859.73 | 860 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 220 | kgf/cm²
1221 | 980.15 | 980.39 | 0.1 | 2 | 1000000 | 979.78 | 980 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 221 | kgf/m²
1222 | 1099.15 | 1099.36 | 0.11 | 2 | 1000000 | 1099.82 | 1100 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 222 | kgf/mm²
1223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 223 | kip/in²
1224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 224 | kp/cm²
1225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 225 | kPa
1226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 226 | ksi
1227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 227 | lbf/ft²
1228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 228 | lbf/in²
1229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 229 | mbar
1230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 230 | mH2O
1231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 231 | mH2O (4 °C)
1232 | 4 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 232 | mmH2O
1233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 233 | mmH2O (4 °C)
1234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 234 | mmHg
1235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 235 | mmHg (0 °C)
1236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 236 | MPa
1237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 237 | N/cm²
1238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 238 | N/m²
1239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 239 | N/mm²
1240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 240 | Pa
1241 | Deriva > |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1 | 241 | pdl/ft²
1242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.07 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 242 | psi
1243 | 0.5 | 0.43 | -0.07 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | -1.6624e-09 | 3.7566e-06 | 0.99781 | -0.13645 |  |  | 1 | 243 | torr
1244 | 0.44 | 0.39 | -0.05 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 6.2049e-10 | 1.4922e-06 | 0.0011569 | 0.288 |  |  | 1 | 244
1245 | 0.38 | 0.37 | -0.01 | 0.5 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.0085774 | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 245
1246 | 0.29 | 0.27 | -0.02 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 1 | 246
1247 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | 0.5 |  |  |  |  | 31 |  |  | -1.9314e-09 | 4.3402e-06 | 0.9974 | -0.043546 |  |  | 1 | 247
1248 | 0.21 | 0.18 | -0.03 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 1.8263e-09 | 4.063e-06 | 0.0029333 | 0.6855 |  |  | 1 | 248
1249 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.011964 | #N/A | #N/A |  |  | 1 | 249
1250 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 1: 1; 201: 250
1251 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 5.2158e-07; 4: 0.99987; 5: -0.56177; 1: 1; 201: 251
1252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 2.3342e-07; 4: 0.00031865; 5: 0.10533; 1: 1; 201: 252
1253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.0067176; 5: #N/A; 1: 1; 201: 253
1254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 1: 1; 201: 254
1255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1.0005; 5: -0.75032; 1: 1; 201: 255
1256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 1.2033e-08; 5: 7.5592e-06; 1: 1; 201: 256
1257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 2.0417e-06; 1: 1; 201: 257
2201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 201
2202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 202
2203 | Identificação : |  | E.PS.FS-001 |  |  |  |  | EL-588 |  | 0.1842 | 41 | -2.3107e-07 | 0.00063483 | 0.42145 | 175.8822 |  |  | 2 | 203
2204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 42 | 1.0872e-07 | 0.00031071 | 0.29418 | 92.2454 |  |  | 2 | 204
2205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 43 | 1 | 0.1842 | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 205
2206 | N° do certificado : |  | E0627/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 206
2207 | Data da Calibração : |  | 2025-09-05 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 207
2208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-09-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 208
2209 | Divisão de escala : |  | 1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 209
2210 | Faixa de medição : |  | 801 | ~ | 1100 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 210
2211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 211
2212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 212
2213 | Certificado |  |  | E0627/25 |  | Certificado | E0216/24 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 213
2214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 214
2215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 215
2216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 216
2217 | 801 | 800 | 1 | 2 | 1000000 | 800 | 799 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 217
2218 | 881 | 880 | 1 | 2 | 1000000 | 880 | 879 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 218
2219 | 961 | 960 | 1 | 2 | 1000000 | 960 | 960 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 219
2220 | 1001 | 1000 | 1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 220
2221 | 1051 | 1050 | 1 | 2 | 1000000 | 1050 | 1050 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 221
2222 | 1100 | 1100 | 1 | 2 | 1000000 | 1100 | 1100 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 222
2223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 223
2224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 224
2225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 225
2226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 226
2227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 227
2228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 228
2229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 229
2230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 230
2231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 231
2232 | 4 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 232
2233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 233
2234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 234
2235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 235
2236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 236
2237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 237
2238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 238
2239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 239
2240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 240
2241 | Deriva > |  |  | 1 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2 | 241
2242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 242
2243 | -1 | -1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 41 |  |  | -2.3107e-07 | 0.00063483 | 0.42145 | 175.8822 |  |  | 2 | 243
2244 | -1 | -1 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 1.0872e-07 | 0.00031071 | 0.29418 | 92.2454 |  |  | 2 | 244
2245 | -1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.1842 | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 245
2246 | -1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 2 | 246
2247 | -1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 247
2248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 248
2249 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 2 | 249
2250 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 2: 2; 201: 250
2251 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 0; 4: 1; 5: 1; 2: 2; 201: 251
2252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 2: 2; 201: 252
2253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0; 5: #N/A; 2: 2; 201: 253
2254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 2: 2; 201: 254
2255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: 1; 2: 2; 201: 255
2256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0; 5: 0; 2: 2; 201: 256
2257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0; 2: 2; 201: 257
3201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 201
3202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 202
3203 | Identificação : |  | E.PS.FS-002 | [6 empty] | 0.039849 | 51 | 1.98e-07 | -0.000522 | 1.448 | -123.8999 |  |  | 3 | 203
3204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 52 | 3.876e-08 | 0.00010752 | 0.098976 | 30.2306 |  |  | 3 | 204
3205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 53 | 1 | 0.039849 | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 205
3206 | N° do certificado : |  | E0652/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 206
3207 | Data da Calibração : |  | 2025-09-17 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 207
3208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-09-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 208
3209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 209
3210 | Faixa de medição : |  | 799.9 | ~ | 1050 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 210
3211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 211
3212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 212
3213 | Certificado |  |  | E0652/25 |  | Certificado | E0415/24 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 213
3214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 214
3215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 215
3216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 216
3217 | 799.9 | 798.1 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.9 | 798.1 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 217
3218 | 849.9 | 848.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.9 | 848.8 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 218
3219 | 899.9 | 899.1 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.9 | 899.3 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 219
3220 | 929.9 | 929.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 929.9 | 929.5 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 220
3221 | 949.9 | 949.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.9 | 949.7 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 221
3222 | 999.9 | 999.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.9 | 999.9 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 222
3223 | 1050 | 1049.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1050 | 1050 |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 223
3224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 224
3225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 225
3226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 226
3227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 227
3228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 228
3229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 229
3230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 230
3231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 231
3232 | 5 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 232
3233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 233
3234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 234
3235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 235
3236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 236
3237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 3 | 237
3238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 238
3239 | [8 empty] | 51 |  |  | 1.98e-07 | -0.000522 | 1.448 | -123.8999 |  |  | 3 | 239
3240 | [8 empty] | 52 |  |  | 3.876e-08 | 0.00010752 | 0.098976 | 30.2306 |  |  | 3 | 240
3241 | Deriva > |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.039849 | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 241
3242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 242
3243 | -1.8 | -1.8 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 41 |  |  | 2.1928e-07 | -0.00057904 | 1.4988 | -138.9302 |  |  | 3 | 243
3244 | -1.4 | -1.1 | 0.3 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 9.1349e-08 | 0.00024709 | 0.2221 | 66.3283 |  |  | 3 | 244
3245 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | 1.8 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.047933 | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 245
3246 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | 1.8 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 3 | 246
3247 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 5.343e-07 | -0.0014006 | 2.2115 | -344.5904 |  |  | 3 | 247
3248 | -0.1 | 0 | 0.1 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 3.8252e-08 | 0.0001003 | 0.08749 | 25.3904 |  |  | 3 | 248
3249 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.0075747 | #N/A | #N/A |  |  | 3 | 249
3250 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 3: 3; 201: 250
3251 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -1.7296e-05; 4: 1.0198; 5: -2.9439; 3: 3; 201: 251
3252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.5019e-05; 4: 0.025937; 5: 11.1644; 3: 3; 201: 252
3253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.054658; 5: #N/A; 3: 3; 201: 253
3254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 3: 3; 201: 254
3255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.9901; 5: 9.7361; 3: 3; 201: 255
3256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0011319; 5: 0.96167; 3: 3; 201: 256
3257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.080841; 3: 3; 201: 257
4201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 201
4202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 202
4203 | Identificação : |  | EL-193 | [6 empty] | 0.0078008 | 51 | -5.7638e-10 | 1.3503e-06 | 0.99916 | -0.0024335 |  |  | 4 | 203
4204 | Orgão Calibrador : |  | CTA | [6 empty] | Veff | 52 | 5.2772e-10 | 1.2688e-06 | 0.00098487 | 0.24587 |  |  | 4 | 204
4205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0001 | [6 empty] | 3 | 53 | 1 | 0.0078008 | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 205
4206 | N° do certificado : |  | MF-P 747/23 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 206
4207 | Data da Calibração : |  | 2023-11-24 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 207
4208 | Vencimento da Calibração : |  | 2025-11-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 208
4209 | Divisão de escala : |  | 0.01 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 209
4210 | Faixa de medição : |  | 498.883 | ~ | 1099.655 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 210
4211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 211
4212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 212
4213 | Certificado |  |  | MF-P 747/23 |  | Certificado | DIMCI 0913/2021 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 213
4214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 214
4215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 215
4216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 216
4217 | 498.883 | 499.04 | 0.05 | 2 | 1000000 | 500 | 500.0565 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 217
4218 | 598.045 | 598.2 | 0.05 | 2 | 1000000 | 600 | 600.0505 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 218
4219 | 697.189 | 697.31 | 0.05 | 2 | 1000000 | 700 | 700.0495 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 219
4220 | 799.26 | 799.37 | 0.05 | 2 | 1000000 | 800 | 800.056 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 220
4221 | 898.426 | 898.52 | 0.05 | 2 | 1000000 | 900 | 900.0475 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 221
4222 | 997.581 | 997.65 | 0.05 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000.0415 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 222
4223 | 1099.655 | 1099.72 | 0.05 | 2 | 1000000 | 1100 | 1100.048 |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 223
4224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 224
4225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 225
4226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 226
4227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 227
4228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 228
4229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 229
4230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 230
4231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 231
4232 | 5 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 232
4233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 233
4234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 234
4235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 235
4236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 236
4237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 4 | 237
4238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 238
4239 | [8 empty] | 51 |  |  | -5.7638e-10 | 1.3503e-06 | 0.99916 | -0.0024335 |  |  | 4 | 239
4240 | [8 empty] | 52 |  |  | 5.2772e-10 | 1.2688e-06 | 0.00098487 | 0.24587 |  |  | 4 | 240
4241 | Deriva > |  |  | 0.1045 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.0078008 | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 241
4242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.1045 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 242
4243 | 0.157 | 0.0565 | -0.1005 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | -2.518e-10 | 6.4237e-07 | 0.99966 | -0.11636 |  |  | 4 | 243
4244 | 0.155 | 0.0505 | -0.1045 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 1.1623e-09 | 2.6138e-06 | 0.0019083 | 0.45121 |  |  | 4 | 244
4245 | 0.121 | 0.0495 | -0.0715 | 0.157 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.0093009 | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 245
4246 | 0.11 | 0.056 | -0.054 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 4 | 246
4247 | 0.094 | 0.0475 | -0.0465 | 0.157 |  |  |  |  | 31 |  |  | -2.1905e-09 | 4.6218e-06 | 0.99699 | 0.46272 |  |  | 4 | 247
4248 | 0.069 | 0.0415 | -0.0275 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 2.6918e-09 | 5.6475e-06 | 0.0038683 | 0.86372 |  |  | 4 | 248
4249 | 0.065 | 0.048 | -0.017 | 0.05 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.010184 | #N/A | #N/A |  |  | 4 | 249
4250 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 4: 4; 201: 250
4251 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 2.054e-07; 4: 0.99991; 5: -0.16515; 4: 4; 201: 251
4252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 6.1992e-07; 4: 0.00080702; 5: 0.25628; 4: 4; 201: 252
4253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.012456; 5: #N/A; 4: 4; 201: 253
4254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 4: 4; 201: 254
4255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1.0002; 5: -0.25294; 4: 4; 201: 255
4256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 9.3209e-05; 5: 0.056264; 4: 4; 201: 256
4257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.013068; 4: 4; 201: 257
5201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 201
5202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 202
5203 | Identificação : |  | E.PS.FS-008 | [6 empty] | 0.071521 | 111 | -5.7661e-09 | 1.4816e-05 | 0.98712 | 1.8688 |  |  | 5 | 203
5204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 112 | 4.0729e-09 | 9.8102e-06 | 0.0076613 | 1.9346 |  |  | 5 | 204
5205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 113 | 1 | 0.071521 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 205
5206 | N° do certificado : |  | E0047/26 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 206
5207 | Data da Calibração : |  | 2026-02-02 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 207
5208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-02-28 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 208
5209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 209
5210 | Faixa de medição : |  | 501.5 | ~ | 1097 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 210
5211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 211
5212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 212
5213 | Certificado |  |  | E0047/26 |  | Certificado | E0051/25 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 5 | 213
5214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 214
5215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | -5.7661e-09 | 1.4816e-05 | 0.98712 | 1.8688 |  |  | 5 | 215
5216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | 4.0729e-09 | 9.8102e-06 | 0.0076613 | 1.9346 |  |  | 5 | 216
5217 | 501.5 | 503 | 0.2 | 2 | 1000000 | 500.9 | 501.9 |  | 113 |  |  | 1 | 0.071521 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 217
5218 | 550.2 | 552 | 0.2 | 2 | 1000000 | 549.8 | 551.1 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 218
5219 | 600.2 | 602 | 0.2 | 2 | 1000000 | 599.9 | 601.2 |  | 101 |  |  | -9.4478e-09 | 2.3042e-05 | 0.98117 | 3.2648 |  |  | 5 | 219
5220 | 650.1 | 652 | 0.2 | 2 | 1000000 | 649.9 | 651.3 |  | 102 |  |  | 5.3049e-09 | 1.2397e-05 | 0.0094173 | 2.3199 |  |  | 5 | 220
5221 | 700.2 | 702 | 0.2 | 2 | 1000000 | 699.9 | 701.3 |  | 103 |  |  | 1 | 0.070945 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 221
5222 | 750.2 | 752 | 0.2 | 2 | 1000000 | 749.9 | 751.3 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 222
5223 | 800.1 | 802 | 0.2 | 2 | 1000000 | 799.9 | 801.4 |  | 91 |  |  | -1.5922e-08 | 3.7103e-05 | 0.97124 | 5.5411 |  |  | 5 | 223
5224 | 850.1 | 852 | 0.2 | 2 | 1000000 | 849.9 | 851.4 |  | 92 |  |  | 6.8981e-09 | 1.5599e-05 | 0.011496 | 2.7561 |  |  | 5 | 224
5225 | 900.1 | 902 | 0.2 | 2 | 1000000 | 899.9 | 901.5 |  | 93 |  |  | 1 | 0.067322 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 225
5226 | 950 | 952 | 0.2 | 2 | 1000000 | 949.9 | 951.5 |  | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 226
5227 | 1000 | 1002 | 0.2 | 2 | 1000000 | 999.9 | 1001.5 |  | 81 |  |  | -2.5191e-08 | 5.6642e-05 | 0.95781 | 8.5481 |  |  | 5 | 227
5228 | 1050 | 1052 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1049.9 | 1051.5 |  | 82 |  |  | 9.09e-09 | 1.9869e-05 | 0.014191 | 3.3074 |  |  | 5 | 228
5229 | 1097 | 1099 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 1101.5 |  | 83 |  |  | 1 | 0.062676 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 229
5230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 230
5231 | [8 empty] | 71 |  |  | -3.0584e-08 | 6.7662e-05 | 0.95045 | 10.1572 |  |  | 5 | 231
5232 | 11 | [7 empty] | 72 |  |  | 1.43e-08 | 3.0176e-05 | 0.020864 | 4.7213 |  |  | 5 | 232
5233 | [8 empty] | 73 |  |  | 1 | 0.066916 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 233
5234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 234
5235 | [8 empty] | 61 |  |  | -5.3189e-08 | 0.0001124 | 0.9214 | 16.3428 |  |  | 5 | 235
5236 | [8 empty] | 62 |  |  | 1.9908e-08 | 4.0507e-05 | 0.027077 | 5.9412 |  |  | 5 | 236
5237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.060061 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 237
5238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 238
5239 | [8 empty] | 51 |  |  | -9.0418e-08 | 0.0001837 | 0.87648 | 25.6523 |  |  | 5 | 239
5240 | [8 empty] | 52 |  |  | 2.7064e-08 | 5.3025e-05 | 0.034219 | 7.2698 |  |  | 5 | 240
5241 | Deriva > |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.049168 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 241
5242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.5 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 242
5243 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | -8.3845e-08 | 0.00017153 | 0.88391 | 24.156 |  |  | 5 | 243
5244 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 6.036e-08 | 0.0001137 | 0.070731 | 14.5248 |  |  | 5 | 244
5245 | 1.8 | 1.3 | -0.5 | 2 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.059965 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 245
5246 | 1.9 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 5 | 246
5247 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | 2 |  |  |  |  | 31 |  |  | -7.0335e-08 | 0.0001474 | 0.89817 | 21.3676 |  |  | 5 | 247
5248 | 1.8 | 1.4 | -0.4 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 1.8074e-07 | 0.00032683 | 0.19564 | 38.759 |  |  | 5 | 248
5249 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.084501 | #N/A | #N/A |  |  | 5 | 249
5250 | 1.9 | 1.5 | -0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 5: 5; 201: 250
5251 | 1.9 | 1.6 | -0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 2.0424e-05; 4: 0.974; 5: 6.3901; 5: 5; 201: 251
5252 | 2 | 1.6 | -0.4 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.841e-05; 4: 0.02128; 5: 6.1023; 5: 5; 201: 252
5253 | 2 | 1.6 | -0.4 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.090669; 5: #N/A; 5: 5; 201: 253
5254 | 2 | 1.6 | -0.4 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 5: 5; 201: 254
5255 | 2 | 1.6 | -0.4 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.99698; 5: -0.031955; 5: 5; 201: 255
5256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0017672; 5: 0.97867; 5: 5; 201: 256
5257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.12371; 5: 5; 201: 257
6201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 201
6202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 202
6203 | Identificação : |  | E.PS.FS-009 | [6 empty] | 0.038628 | 111 | -2.331e-10 | 8.991e-07 | 0.99884 | 0.4011 |  |  | 6 | 203
6204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 112 | 2.1535e-09 | 5.1799e-06 | 0.0040385 | 1.0177 |  |  | 6 | 204
6205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 113 | 1 | 0.038628 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 205
6206 | N° do certificado : |  | E0094/26 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 206
6207 | Data da Calibração : |  | 2026-02-18 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 207
6208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-02-28 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 208
6209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 209
6210 | Faixa de medição : |  | 500 | ~ | 1099.9 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 210
6211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 211
6212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 212
6213 | Certificado |  |  | E0094/26 |  | Certificado | E0076/25 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 6 | 213
6214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 214
6215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | -2.331e-10 | 8.991e-07 | 0.99884 | 0.4011 |  |  | 6 | 215
6216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | 2.1535e-09 | 5.1799e-06 | 0.0040385 | 1.0177 |  |  | 6 | 216
6217 | 500 | 500 | 0.3 | 2 | 1000000 | 500.4 | 500 |  | 113 |  |  | 1 | 0.038628 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 217
6218 | 550 | 550 | 0.3 | 2 | 1000000 | 550.4 | 550 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 218
6219 | 600 | 600 | 0.3 | 2 | 1000000 | 600.3 | 600 |  | 101 |  |  | -3.108e-10 | 1.0723e-06 | 0.99871 | 0.4303 |  |  | 6 | 219
6220 | 650 | 650 | 0.3 | 2 | 1000000 | 650.3 | 650 |  | 102 |  |  | 3.0452e-09 | 7.0943e-06 | 0.0053709 | 1.3184 |  |  | 6 | 220
6221 | 699.9 | 700 | 0.3 | 2 | 1000000 | 700.4 | 700 |  | 103 |  |  | 1 | 0.040967 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 221
6222 | 749.9 | 750 | 0.3 | 2 | 1000000 | 750.4 | 750 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 222
6223 | 799.9 | 800 | 0.3 | 2 | 1000000 | 800.4 | 800 |  | 91 |  |  | -3.108e-10 | 1.0723e-06 | 0.99871 | 0.4303 |  |  | 6 | 223
6224 | 850 | 850 | 0.3 | 2 | 1000000 | 850.4 | 850 |  | 92 |  |  | 4.4577e-09 | 1.0048e-05 | 0.0073793 | 1.7626 |  |  | 6 | 224
6225 | 899.9 | 900 | 0.3 | 2 | 1000000 | 900.4 | 900 |  | 93 |  |  | 1 | 0.043796 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 225
6226 | 949.9 | 950 | 0.3 | 2 | 1000000 | 950.4 | 950 |  | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 226
6227 | 999.9 | 1000 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1000.4 | 1000 |  | 81 |  |  | 4.662e-10 | -5.5944e-07 | 0.99983 | 0.18124 |  |  | 6 | 227
6228 | 1049.9 | 1050 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1050.4 | 1050 |  | 82 |  |  | 6.7945e-09 | 1.4801e-05 | 0.010533 | 2.4455 |  |  | 6 | 228
6229 | 1099.9 | 1100 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 1099.6 |  | 83 |  |  | 1 | 0.047202 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 229
6230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 230
6231 | [8 empty] | 71 |  |  | 5.3872e-09 | -1.0577e-05 | 1.0065 | -1.2693 |  |  | 6 | 231
6232 | 11 | [7 empty] | 72 |  |  | 1.0537e-08 | 2.2157e-05 | 0.015262 | 3.44 |  |  | 6 | 232
6233 | [8 empty] | 73 |  |  | 1 | 0.049732 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 233
6234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 234
6235 | [8 empty] | 61 |  |  | 3.0303e-08 | -5.9697e-05 | 1.0383 | -8.0019 |  |  | 6 | 235
6236 | [8 empty] | 62 |  |  | 8.1883e-09 | 1.6599e-05 | 0.011052 | 2.4152 |  |  | 6 | 236
6237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.024946 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 237
6238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 238
6239 | [8 empty] | 51 |  |  | 2.2222e-08 | -4.4286e-05 | 1.0286 | -6.0071 |  |  | 6 | 239
6240 | [8 empty] | 52 |  |  | 1.4548e-08 | 2.8392e-05 | 0.018248 | 3.8604 |  |  | 6 | 240
6241 | Deriva > |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.026726 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 241
6242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.5 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 242
6243 | 0 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1.4815e-08 | -3.0635e-05 | 1.0203 | -4.3429 |  |  | 6 | 243
6244 | 0 | -0.4 | -0.4 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 3.1922e-08 | 5.9891e-05 | 0.037099 | 7.5851 |  |  | 6 | 244
6245 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.032121 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 245
6246 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 6 | 246
6247 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 31 |  |  | -6.6667e-08 | 0.00011429 | 0.93502 | 12.2514 |  |  | 6 | 247
6248 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 2.5198e-08 | 4.5374e-05 | 0.027043 | 5.3337 |  |  | 6 | 248
6249 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.011952 | #N/A | #N/A |  |  | 6 | 249
6250 | 0 | -0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 6: 6; 201: 250
6251 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -2.2089e-19; 4: 1; 5: -3.9966e-14; 6: 6; 201: 251
6252 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | [5 empty] | 22 |  | 3: 4.4409e-20; 4: 5.1109e-17; 5: 1.4589e-14; 6: 6; 201: 252
6253 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 2.2204e-16; 5: #N/A; 6: 6; 201: 253
6254 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 6: 6; 201: 254
6255 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: 1.1369e-13; 6: 6; 201: 255
6256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 2.0097e-16; 5: 1.1084e-13; 6: 6; 201: 256
6257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 1.4211e-14; 6: 6; 201: 257
7201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 201
7202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 202
7203 | Identificação : |  | E.PS.FS-003 | [6 empty] | 0.51016 | 61 | -8.1262e-08 | 0.00022995 | 0.78301 | 68.4549 |  |  | 7 | 203
7204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 62 | 1.7381e-07 | 0.00048134 | 0.44109 | 133.7064 |  |  | 7 | 204
7205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 63 | 0.99999 | 0.51016 | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 205
7206 | N° do certificado : |  | E0817/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 206
7207 | Data da Calibração : |  | 2025-11-18 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 207
7208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-11-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 208
7209 | Divisão de escala : |  | 1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 209
7210 | Faixa de medição : |  | 751 | ~ | 1090 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 210
7211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 211
7212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 212
7213 | Certificado |  |  | E0817/25 |  | Certificado | E0450/24 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 213
7214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 214
7215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 215
7216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 216
7217 | 751 | 750 | 1 | 2 | 1000000 | 750 | 749 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 217
7218 | 800 | 800 | 1 | 2 | 1000000 | 800 | 799 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 218
7219 | 850 | 850 | 1 | 2 | 1000000 | 850 | 849 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 219
7220 | 901 | 900 | 1 | 2 | 1000000 | 900 | 900 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 220
7221 | 950 | 950 | 1 | 2 | 1000000 | 950 | 950 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 221
7222 | 1000 | 1000 | 1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1000 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 222
7223 | 1010 | 1010 | 1 | 2 | 1000000 | 1010 | 1010 |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 223
7224 | 1090 | 1090 | 1 | 2 | 1000000 | 1090 | 1090 |  | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 224
7225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 225
7226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 226
7227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 227
7228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 228
7229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 229
7230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 230
7231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 231
7232 | 6 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 232
7233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 7 | 233
7234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 234
7235 | [8 empty] | 61 |  |  | -8.1262e-08 | 0.00022995 | 0.78301 | 68.4549 |  |  | 7 | 235
7236 | [8 empty] | 62 |  |  | 1.7381e-07 | 0.00048134 | 0.44109 | 133.7064 |  |  | 7 | 236
7237 | [8 empty] | 63 |  |  | 0.99999 | 0.51016 | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 237
7238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 238
7239 | [8 empty] | 51 |  |  | -5.5407e-07 | 0.0014686 | -0.29231 | 377.7869 |  |  | 7 | 239
7240 | [8 empty] | 52 |  |  | 4.271e-07 | 0.0011287 | 0.98898 | 287.2948 |  |  | 7 | 240
7241 | Deriva > |  |  | 1 |  |  |  |  | 53 |  |  | 0.99999 | 0.4842 | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 241
7242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 242
7243 | -1 | -1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 41 |  |  | -6.6667e-07 | 0.0017571 | -0.53762 | 447 |  |  | 7 | 243
7244 | 0 | -1 | -1 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 5.6344e-07 | 0.0014795 | 1.2887 | 372.3071 |  |  | 7 | 244
7245 | 0 | -1 | -1 | 1 |  |  |  |  | 43 |  |  | 0.99999 | 0.56695 | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 245
7246 | -1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 7 | 246
7247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | -2e-06 | 0.0051286 | -3.3686 | 1236.4 |  |  | 7 | 247
7248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 7.5593e-07 | 0.001928 | 1.6334 | 459.601 |  |  | 7 | 248
7249 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 33 |  |  | 0.99999 | 0.35857 | #N/A | #N/A |  |  | 7 | 249
7250 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 7: 7; 201: 250
7251 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 0.0002; 4: 0.67; 5: 136; 7: 7; 201: 251
7252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 4.3743e-18; 4: 7.2202e-15; 5: 2.968e-12; 7: 7; 201: 252
7253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 2.1871e-14; 5: #N/A; 7: 7; 201: 253
7254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 7: 7; 201: 254
7255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.99; 5: 8.3333; 7: 7; 201: 255
7256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0057735; 5: 4.6248; 7: 7; 201: 256
7257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 0.99997; 5: 0.40825; 7: 7; 201: 257
8201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 201
8202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 202
8203 | Identificação : |  | E.TH.LP-001 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | -2.2737e-13 |  |  | 8 | 203
8204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 204
8205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 8 | 205
8206 | N° do certificado : |  | E0396B/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 206
8207 | Data da Calibração : |  | 2025-06-14 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 207
8208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 208
8209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 209
8210 | Faixa de medição : |  | 910 | ~ | 950 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 210
8211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 211
8212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 212
8213 | Certificado |  |  | E0396B/25 |  | Certificado | E102312B/23 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 213
8214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 214
8215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 215
8216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 216
8217 | 910 | 910 | 0.2 | 2 | 1000000 | 910 | 910 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 217
8218 | 930 | 930 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930 | 930 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 218
8219 | 950 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 950 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 219
8220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 220
8221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 221
8222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 222
8223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 223
8224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 224
8225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 225
8226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 226
8227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 227
8228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 228
8229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 229
8230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 230
8231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 231
8232 | 1 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 232
8233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 233
8234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 234
8235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 235
8236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 236
8237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 237
8238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 238
8239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 239
8240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 240
8241 | Deriva > |  |  | 0 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 241
8242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 242
8243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 243
8244 | 0 | 0 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 244
8245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 245
8246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 8 | 246
8247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 247
8248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 248
8249 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 8 | 249
8250 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 8: 8; 201: 250
8251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 8: 8; 201: 251
8252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 8: 8; 201: 252
8253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 8: 8; 201: 253
8254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 8: 8; 201: 254
8255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: -2.2737e-13; 8: 8; 201: 255
8256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0; 5: 0; 8: 8; 201: 256
8257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0; 8: 8; 201: 257
9201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 201
9202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 202
9203 | Identificação : |  | E.TH.LQ-001 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.0025 | -2.1917 |  |  | 9 | 203
9204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 12 | 0 | 0 | 0.0014434 | 1.3425 |  |  | 9 | 204
9205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.040825 |  |  | 9 | 205
9206 | N° do certificado : |  | E0397B/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 206
9207 | Data da Calibração : |  | 2025-06-14 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 207
9208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 208
9209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 209
9210 | Faixa de medição : |  | 910.1 | ~ | 950.2 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 210
9211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 211
9212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 212
9213 | Certificado |  |  | E0397B/25 |  | Certificado | E0149B/24 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 213
9214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 214
9215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 215
9216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 216
9217 | 910.1 | 910 | 0.2 | 2 | 1000000 | 910 | 910.2 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 217
9218 | 930.1 | 930 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930 | 930.2 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 218
9219 | 950.2 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 950.3 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 219
9220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 220
9221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 221
9222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 222
9223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 223
9224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 224
9225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 225
9226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 226
9227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 227
9228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 228
9229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 229
9230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 230
9231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 231
9232 | 1 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 232
9233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 233
9234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 234
9235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 235
9236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 236
9237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 237
9238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 238
9239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 239
9240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 240
9241 | Deriva > |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 241
9242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 242
9243 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 243
9244 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 244
9245 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 245
9246 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 9 | 246
9247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 247
9248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 248
9249 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 9 | 249
9250 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 9: 9; 201: 250
9251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 9: 9; 201: 251
9252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 9: 9; 201: 252
9253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 9: 9; 201: 253
9254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 9: 9; 201: 254
9255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1.0025; 5: -2.1917; 9: 9; 201: 255
9256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0014434; 5: 1.3425; 9: 9; 201: 256
9257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.040825; 9: 9; 201: 257
10201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 201
10202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 202
10203 | Identificação : |  | E.TH.LQ-002 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | -2.2737e-13 |  |  | 10 | 203
10204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 204
10205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 10 | 205
10206 | N° do certificado : |  | E0398B/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 206
10207 | Data da Calibração : |  | 2025-06-14 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 207
10208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 208
10209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 209
10210 | Faixa de medição : |  | 910 | ~ | 950 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 210
10211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 211
10212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 212
10213 | Certificado |  |  | E0398B/25 |  | Certificado | E122312B/23 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 213
10214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 214
10215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 215
10216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 216
10217 | 910 | 910 | 0.2 | 2 | 1000000 | 910 | 910 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 217
10218 | 930 | 930 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930 | 930 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 218
10219 | 950 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 950 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 219
10220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 220
10221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 221
10222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 222
10223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 223
10224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 224
10225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 225
10226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 226
10227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 227
10228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 228
10229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 229
10230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 230
10231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 231
10232 | 1 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 232
10233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 233
10234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 234
10235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 235
10236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 236
10237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 237
10238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 238
10239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 239
10240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 240
10241 | Deriva > |  |  | 0 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 241
10242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 242
10243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 243
10244 | 0 | 0 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 244
10245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 245
10246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 10 | 246
10247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 247
10248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 248
10249 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10 | 249
10250 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 10: 10; 201: 250
10251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 10: 10; 201: 251
10252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 10: 10; 201: 252
10253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 10: 10; 201: 253
10254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 10: 10; 201: 254
10255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: -2.2737e-13; 10: 10; 201: 255
10256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0; 5: 0; 10: 10; 201: 256
10257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0; 10: 10; 201: 257
11201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 201
11202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 202
11203 | Identificação : |  | E.TH.LV-002 | [6 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.9995 | 0.22167 |  |  | 11 | 203
11204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 12 | 0 | 0 | 0.00028868 | 0.26851 |  |  | 11 | 204
11205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.008165 |  |  | 11 | 205
11206 | N° do certificado : |  | E0400B/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 206
11207 | Data da Calibração : |  | 2025-06-14 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 207
11208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 208
11209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 209
11210 | Faixa de medição : |  | 909.77 | ~ | 949.75 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 210
11211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 211
11212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 212
11213 | Certificado |  |  | E0400B/25 |  | Certificado | E0145B/24 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 213
11214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 214
11215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 215
11216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 216
11217 | 909.77 | 910 | 0.12 | 2 | 1000000 | 910 | 910 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 217
11218 | 929.75 | 930 | 0.12 | 2 | 1000000 | 930 | 930 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 218
11219 | 949.75 | 950 | 0.12 | 2 | 1000000 | 950 | 950 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 219
11220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 220
11221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 221
11222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 222
11223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 223
11224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 224
11225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 225
11226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 226
11227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 227
11228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 228
11229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 229
11230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 230
11231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 231
11232 | 1 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 232
11233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 233
11234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 234
11235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 235
11236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 236
11237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 237
11238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 238
11239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 239
11240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 240
11241 | Deriva > |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 241
11242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.25 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 242
11243 | 0.23 | 0 | -0.23 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 243
11244 | 0.25 | 0 | -0.25 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 244
11245 | 0.25 | 0 | -0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 245
11246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 11 | 246
11247 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 247
11248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 248
11249 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 11 | 249
11250 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 11: 11; 201: 250
11251 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 11: 11; 201: 251
11252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 11: 11; 201: 252
11253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 11: 11; 201: 253
11254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 11: 11; 201: 254
11255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.9995; 5: 0.22167; 11: 11; 201: 255
11256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.00028868; 5: 0.26851; 11: 11; 201: 256
11257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.008165; 11: 11; 201: 257
12201 | Padrão : | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 201
12202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 202
12203 | Identificação : | [8 empty] | 0 | -21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 | 203
12204 | Orgão Calibrador : | [8 empty] | Veff | -22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 | 204
12205 | Rastreabilidade : | [8 empty] | -2 | -23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 12 | 205
12206 | N° do certificado : | [7 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 206
12207 | Data da Calibração : | [7 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 207
12208 | Vencimento da Calibração : | [7 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 208
12209 | Divisão de escala : |  |  | Unidade calibrada : |  |  |  |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 209
12210 | Faixa de medição : |  | 0 | ~ | 0 |  |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 210
12211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 211
12212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 212
12213 | Certificado |  |  |  |  | Certificado |  |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 213
12214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 214
12215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 215
12216 | [8 empty] | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 216
12217 | [8 empty] | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 217
12218 | [8 empty] | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 218
12219 | [8 empty] | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 219
12220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 220
12221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 221
12222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 222
12223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 223
12224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 224
12225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 225
12226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 226
12227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 227
12228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 228
12229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 229
12230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 230
12231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 231
12232 | -2 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 232
12233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 233
12234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 234
12235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 235
12236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 236
12237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 237
12238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 238
12239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 239
12240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 240
12241 | Deriva > | [7 empty] | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 241
12242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 242
12243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 243
12244 | 0 | 0 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 244
12245 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 245
12246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 12 | 246
12247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 247
12248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 248
12249 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 12 | 249
12250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 12: 12; 201: 250
12251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 251
12252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 252
12253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 253
12254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 12: 12; 201: 254
12255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 255
12256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 256
12257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 12: 12; 201: 257
13201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 201
13202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 202
13203 | Identificação : |  | E.PS.FS-010 | [6 empty] | 0.059722 | 111 | -7.9476e-09 | 2.0082e-05 | 0.98314 | 4.5312 |  |  | 13 | 203
13204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 112 | 3.3472e-09 | 8.0555e-06 | 0.0062842 | 1.5847 |  |  | 13 | 204
13205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 113 | 1 | 0.059722 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 205
13206 | N° do certificado : |  | E0093/26 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 206
13207 | Data da Calibração : |  | 2026-02-18 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 207
13208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-02-28 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 208
13209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 209
13210 | Faixa de medição : |  | 501.2 | ~ | 1099.7 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 210
13211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 211
13212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 212
13213 | Certificado |  |  | E0093/26 |  | Certificado | E0077/25 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 13 | 213
13214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 214
13215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | -7.9476e-09 | 2.0082e-05 | 0.98314 | 4.5312 |  |  | 13 | 215
13216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | 3.3472e-09 | 8.0555e-06 | 0.0062842 | 1.5847 |  |  | 13 | 216
13217 | 501.2 | 501 | 0.3 | 2 | 1000000 | 500.9 | 501 |  | 113 |  |  | 1 | 0.059722 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 217
13218 | 549.9 | 550 | 0.3 | 2 | 1000000 | 549.9 | 550 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 218
13219 | 599.9 | 600 | 0.3 | 2 | 1000000 | 599.9 | 600 |  | 101 |  |  | -7.3733e-09 | 1.8801e-05 | 0.98407 | 4.3147 |  |  | 13 | 219
13220 | 649.9 | 650 | 0.3 | 2 | 1000000 | 649.9 | 650 |  | 102 |  |  | 4.7267e-09 | 1.1018e-05 | 0.0083468 | 2.0503 |  |  | 13 | 220
13221 | 699.9 | 700 | 0.3 | 2 | 1000000 | 700 | 700 |  | 103 |  |  | 1 | 0.063212 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 221
13222 | 749.8 | 750 | 0.3 | 2 | 1000000 | 749.9 | 750 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 222
13223 | 799.9 | 800 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.9 | 800 |  | 91 |  |  | -1.0764e-08 | 2.6144e-05 | 0.9789 | 5.4964 |  |  | 13 | 223
13224 | 849.8 | 850 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.9 | 850 |  | 92 |  |  | 6.6657e-09 | 1.5034e-05 | 0.011049 | 2.6412 |  |  | 13 | 224
13225 | 899.8 | 900 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.9 | 900 |  | 93 |  |  | 1 | 0.065054 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 225
13226 | 949.8 | 950 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.9 | 950 |  | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 226
13227 | 999.8 | 1000 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.9 | 1000 |  | 81 |  |  | -1.6724e-08 | 3.8671e-05 | 0.97031 | 7.4125 |  |  | 13 | 227
13228 | 1049.8 | 1050 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1050 | 1050 |  | 82 |  |  | 9.5934e-09 | 2.0912e-05 | 0.014893 | 3.4607 |  |  | 13 | 228
13229 | 1099.7 | 1100 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 1100 |  | 83 |  |  | 1 | 0.066146 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 229
13230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 230
13231 | [8 empty] | 71 |  |  | -2.7158e-08 | 5.9932e-05 | 0.95615 | 10.4979 |  |  | 13 | 231
13232 | 11 | [7 empty] | 72 |  |  | 1.4121e-08 | 2.9714e-05 | 0.020484 | 4.6212 |  |  | 13 | 232
13233 | [8 empty] | 73 |  |  | 1 | 0.066079 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 233
13234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 234
13235 | [8 empty] | 61 |  |  | -4.2905e-08 | 9.1005e-05 | 0.93604 | 14.7664 |  |  | 13 | 235
13236 | [8 empty] | 62 |  |  | 2.2216e-08 | 4.5071e-05 | 0.030036 | 6.5699 |  |  | 13 | 236
13237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.067025 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 237
13238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 238
13239 | [8 empty] | 51 |  |  | -4.5131e-08 | 9.5253e-05 | 0.93337 | 15.3176 |  |  | 13 | 239
13240 | [8 empty] | 52 |  |  | 4.257e-08 | 8.3151e-05 | 0.053492 | 11.3277 |  |  | 13 | 240
13241 | Deriva > |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.077339 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 241
13242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.2 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 242
13243 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 41 |  |  | -1.5085e-07 | 0.00029026 | 0.81469 | 39.1464 |  |  | 13 | 243
13244 | 0.1 | 0.1 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 3.3446e-08 | 6.2804e-05 | 0.038941 | 7.9702 |  |  | 13 | 244
13245 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.033227 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 245
13246 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 13 | 246
13247 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 31 |  |  | -2.0564e-07 | 0.00038781 | 0.75723 | 50.3407 |  |  | 13 | 247
13248 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 7.9025e-08 | 0.00014243 | 0.084968 | 16.7761 |  |  | 13 | 248
13249 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.036946 | #N/A | #N/A |  |  | 13 | 249
13250 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 13: 13; 201: 250
13251 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 3.0546e-05; 4: 0.96304; 5: 11.0366; 13: 13; 201: 251
13252 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.3911e-05; 4: 0.016025; 5: 4.579; 13: 13; 201: 252
13253 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.068512; 5: #N/A; 13: 13; 201: 253
13254 | 0.2 | 0 | -0.2 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 13: 13; 201: 254
13255 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.99698; 5: 1.662; 13: 13; 201: 255
13256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0017672; 5: 0.97515; 13: 13; 201: 256
13257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.12371; 13: 13; 201: 257
14201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 201
14202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 202
14203 | Identificação : |  | E.PS.FS-011 | [6 empty] | 0.17511 | 111 | -2.3811e-08 | 6.0725e-05 | 0.94925 | 13.3183 |  |  | 14 | 203
14204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 112 | 9.8145e-09 | 2.362e-05 | 0.018426 | 4.6466 |  |  | 14 | 204
14205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 113 | 1 | 0.17511 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 205
14206 | N° do certificado : |  | E0091/26 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 206
14207 | Data da Calibração : |  | 2026-02-18 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 207
14208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-02-28 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 208
14209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 209
14210 | Faixa de medição : |  | 501.4 | ~ | 1099.3 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 210
14211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 211
14212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 212
14213 | Certificado |  |  | E0091/26 |  | Certificado | E0078/25 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 14 | 213
14214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 214
14215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | -2.3811e-08 | 6.0725e-05 | 0.94925 | 13.3183 |  |  | 14 | 215
14216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | 9.8145e-09 | 2.362e-05 | 0.018426 | 4.6466 |  |  | 14 | 216
14217 | 501.4 | 501 | 0.3 | 2 | 1000000 | 500.9 | 501 |  | 113 |  |  | 1 | 0.17511 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 217
14218 | 549.5 | 550 | 0.3 | 2 | 1000000 | 549.9 | 550 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 218
14219 | 599.4 | 600 | 0.3 | 2 | 1000000 | 599.9 | 600 |  | 101 |  |  | -2.5937e-08 | 6.5467e-05 | 0.94582 | 14.1196 |  |  | 14 | 219
14220 | 649.5 | 650 | 0.3 | 2 | 1000000 | 649.9 | 650 |  | 102 |  |  | 1.3842e-08 | 3.2265e-05 | 0.024443 | 6.0044 |  |  | 14 | 220
14221 | 699.5 | 700 | 0.3 | 2 | 1000000 | 700 | 700 |  | 103 |  |  | 1 | 0.18511 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 221
14222 | 749.5 | 750 | 0.3 | 2 | 1000000 | 750 | 750 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 222
14223 | 799.5 | 800 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.9 | 800 |  | 91 |  |  | -4.2265e-08 | 0.00010083 | 0.92093 | 19.8106 |  |  | 14 | 223
14224 | 849.4 | 850 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.9 | 850 |  | 92 |  |  | 1.8158e-08 | 4.0952e-05 | 0.030097 | 7.1946 |  |  | 14 | 224
14225 | 899.4 | 900 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.9 | 900 |  | 93 |  |  | 1 | 0.17721 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 225
14226 | 949.4 | 950 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.9 | 950 |  | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 226
14227 | 999.4 | 1000 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.9 | 1000 |  | 81 |  |  | -6.345e-08 | 0.00014536 | 0.89042 | 26.6217 |  |  | 14 | 227
14228 | 1049.5 | 1050 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1050 | 1050 |  | 82 |  |  | 2.4925e-08 | 5.4332e-05 | 0.038696 | 8.9916 |  |  | 14 | 228
14229 | 1099.3 | 1100 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 1100 |  | 83 |  |  | 1 | 0.17186 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 229
14230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 230
14231 | [8 empty] | 71 |  |  | -9.9134e-08 | 0.00021807 | 0.84197 | 37.1727 |  |  | 14 | 231
14232 | 11 | [7 empty] | 72 |  |  | 3.3859e-08 | 7.1249e-05 | 0.049117 | 11.0808 |  |  | 14 | 232
14233 | [8 empty] | 73 |  |  | 1 | 0.15844 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 233
14234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 234
14235 | [8 empty] | 61 |  |  | -1.5737e-07 | 0.00033299 | 0.76759 | 52.9597 |  |  | 14 | 235
14236 | [8 empty] | 62 |  |  | 4.4683e-08 | 9.065e-05 | 0.06041 | 13.2139 |  |  | 14 | 236
14237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.13481 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 237
14238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 238
14239 | [8 empty] | 51 |  |  | -2.2584e-07 | 0.00046368 | 0.68551 | 69.9154 |  |  | 14 | 239
14240 | [8 empty] | 52 |  |  | 6.9929e-08 | 0.00013659 | 0.087869 | 18.6077 |  |  | 14 | 240
14241 | Deriva > |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.12704 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 241
14242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.6 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 242
14243 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 41 |  |  | -3.71e-07 | 0.00073146 | 0.52254 | 102.6362 |  |  | 14 | 243
14244 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 9.7457e-08 | 0.000183 | 0.11347 | 23.2241 |  |  | 14 | 244
14245 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.09682 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 245
14246 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 14 | 246
14247 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 31 |  |  | -6.1856e-07 | 0.0011722 | 0.26299 | 153.2085 |  |  | 14 | 247
14248 | 0.5 | 0 | -0.5 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 8.3988e-08 | 0.00015137 | 0.090304 | 17.8297 |  |  | 14 | 248
14249 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.039267 | #N/A | #N/A |  |  | 14 | 249
14250 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 14: 14; 201: 250
14251 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 0.0001019; 4: 0.87709; 5: 36.3687; 14: 14; 201: 251
14252 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | [5 empty] | 22 |  | 3: 2.8191e-05; 4: 0.032474; 5: 9.2794; 14: 14; 201: 252
14253 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.13884; 5: #N/A; 14: 14; 201: 253
14254 | 0.5 | 0 | -0.5 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 14: 14; 201: 254
14255 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | [5 empty] | 11 |  | 4: 0.98993; 5: 5.3104; 14: 14; 201: 255
14256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.0047242; 5: 2.6069; 14: 14; 201: 256
14257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 0.99998; 5: 0.33072; 14: 14; 201: 257
15201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 201
15202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 202
15203 | Identificação : |  | E.PS.FS-035 | [6 empty] | 0.035787 | 111 | -6.8674e-10 | 1.327e-06 | 0.99944 | -0.073941 |  |  | 15 | 203
15204 | Orgão Calibrador : |  | ELUS | [6 empty] | Veff | 112 | 2.0057e-09 | 4.827e-06 | 0.0037657 | 0.9496 |  |  | 15 | 204
15205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 113 | 1 | 0.035787 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 205
15206 | N° do certificado : |  | E0381/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 206
15207 | Data da Calibração : |  | 2025-06-11 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 207
15208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 208
15209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 209
15210 | Faixa de medição : |  | 500.9 | ~ | 1100 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 210
15211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 211
15212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 212
15213 | Certificado |  |  | E0381/25 |  | Certificado |  |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 15 | 213
15214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 214
15215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | -6.8674e-10 | 1.327e-06 | 0.99944 | -0.073941 |  |  | 15 | 215
15216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | 2.0057e-09 | 4.827e-06 | 0.0037657 | 0.9496 |  |  | 15 | 216
15217 | 500.9 | 501 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 113 |  |  | 1 | 0.035787 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 217
15218 | 549.9 | 550 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 218
15219 | 599.9 | 600 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 101 |  |  | -9.165e-10 | 1.8394e-06 | 0.99907 | 0.012648 |  |  | 15 | 219
15220 | 649.9 | 650 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 102 |  |  | 2.8356e-09 | 6.6098e-06 | 0.0050074 | 1.23 |  |  | 15 | 220
15221 | 700 | 700 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 103 |  |  | 1 | 0.037922 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 221
15222 | 750 | 750 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 222
15223 | 799.9 | 800 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 91 |  |  | -1.0659e-09 | 2.163e-06 | 0.99884 | 0.064731 |  |  | 15 | 223
15224 | 850 | 850 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 92 |  |  | 4.1531e-09 | 9.3669e-06 | 0.0068841 | 1.6456 |  |  | 15 | 224
15225 | 900 | 900 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 93 |  |  | 1 | 0.040532 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 225
15226 | 950 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 226
15227 | 1000 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 81 |  |  | -1.0544e-09 | 2.1389e-06 | 0.99885 | 0.061037 |  |  | 15 | 227
15228 | 1050 | 1050 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 82 |  |  | 6.3495e-09 | 1.3841e-05 | 0.0098575 | 2.2905 |  |  | 15 | 228
15229 | 1100 | 1100 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 83 |  |  | 1 | 0.04378 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 229
15230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 230
15231 | [8 empty] | 71 |  |  | -1.2962e-09 | 2.6315e-06 | 0.99853 | 0.13253 |  |  | 15 | 231
15232 | 11 | [7 empty] | 72 |  |  | 1.0248e-08 | 2.1564e-05 | 0.014865 | 3.3536 |  |  | 15 | 232
15233 | [8 empty] | 73 |  |  | 1 | 0.047954 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 233
15234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 234
15235 | [8 empty] | 61 |  |  | -6.036e-09 | 1.1984e-05 | 0.99247 | 1.4174 |  |  | 15 | 235
15236 | [8 empty] | 62 |  |  | 1.7498e-08 | 3.55e-05 | 0.023657 | 5.1747 |  |  | 15 | 236
15237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.052792 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 237
15238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 238
15239 | [8 empty] | 51 |  |  | -4.4978e-08 | 8.6323e-05 | 0.94579 | 11.0615 |  |  | 15 | 239
15240 | [8 empty] | 52 |  |  | 1.8244e-08 | 3.5634e-05 | 0.022924 | 4.8545 |  |  | 15 | 240
15241 | Deriva > |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.033143 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 241
15242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.1 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 242
15243 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | -1.5294e-08 | 3.1568e-05 | 0.97911 | 4.3708 |  |  | 15 | 243
15244 | 0.1 | 0 | -0.1 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 3.2265e-08 | 6.0586e-05 | 0.037566 | 7.6887 |  |  | 15 | 244
15245 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.032054 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 245
15246 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 15 | 246
15247 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 31 |  |  | 6.7271e-08 | -0.00011542 | 1.0657 | -12.4962 |  |  | 15 | 247
15248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 2.5386e-08 | 4.5753e-05 | 0.027295 | 5.3892 |  |  | 15 | 248
15249 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.011869 | #N/A | #N/A |  |  | 15 | 249
15250 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 15: 15; 201: 250
15251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: 0; 4: 1; 5: -0.1; 15: 15; 201: 251
15252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 15: 15; 201: 252
15253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0; 5: #N/A; 15: 15; 201: 253
15254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 15: 15; 201: 254
15255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: -0.1; 15: 15; 201: 255
15256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 2.03e-16; 5: 1.1202e-13; 15: 15; 201: 256
15257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 1.4211e-14; 15: 15; 201: 257
16201 | Padrão : | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 201
16202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 202
16203 | Identificação : | [8 empty] | 0 | -21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 16 | 203
16204 | Orgão Calibrador : | [8 empty] | Veff | -22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 16 | 204
16205 | Rastreabilidade : | [8 empty] | -2 | -23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 16 | 205
16206 | N° do certificado : | [7 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 206
16207 | Data da Calibração : | [7 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 207
16208 | Vencimento da Calibração : | [7 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 208
16209 | Divisão de escala : |  |  | Unidade calibrada : |  |  |  |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 209
16210 | Faixa de medição : |  | 0 | ~ | 0 |  |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 210
16211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 211
16212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 212
16213 | Certificado |  |  |  |  | Certificado |  |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 213
16214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 214
16215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 215
16216 | [8 empty] | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 216
16217 | [8 empty] | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 217
16218 | [8 empty] | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 218
16219 | [8 empty] | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 219
16220 | [8 empty] | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 220
16221 | [8 empty] | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 221
16222 | [8 empty] | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 222
16223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 223
16224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 224
16225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 225
16226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 226
16227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 227
16228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 228
16229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 229
16230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 230
16231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 231
16232 | -2 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 232
16233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 233
16234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 234
16235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 235
16236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 236
16237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 237
16238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 238
16239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 239
16240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 240
16241 | Deriva > | [7 empty] | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 241
16242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 242
16243 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 243
16244 | 0 | 0 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 244
16245 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 43 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 245
16246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 16 | 246
16247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 247
16248 | 0 | 0 | 0 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 248
16249 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 33 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 16 | 249
16250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 16: 16; 201: 250
16251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 251
16252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 252
16253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 253
16254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 16: 16; 201: 254
16255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 255
16256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 256
16257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: #VALUE!; 5: #VALUE!; 16: 16; 201: 257
17201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 201
17202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 202
17203 | Identificação : |  | M.MS.LM-016 | [6 empty] | 0.034643 | 61 | 6.2931e-09 | -1.6568e-05 | 1.0139 | -3.7892 |  |  | 17 | 203
17204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 62 | 2.1758e-09 | 5.2646e-06 | 0.0041229 | 1.0393 |  |  | 17 | 204
17205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 63 | 1 | 0.034643 | #N/A | #N/A |  |  | 17 | 205
17206 | N° do certificado : |  | E0226/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 206
17207 | Data da Calibração : |  | 2025-04-30 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 207
17208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-04-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 208
17209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 209
17210 | Faixa de medição : |  | 500.8 | ~ | 1099.8 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 210
17211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 211
17212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 212
17213 | Certificado |  |  | E0226/25 |  | Certificado |  |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 213
17214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 214
17215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 215
17216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 216
17217 | 500.8 | 501 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 217
17218 | 599.9 | 600 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 218
17219 | 699.99 | 700 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 219
17220 | 799.9 | 800 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 220
17221 | 899.9 | 900 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 221
17222 | 949.8 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 222
17223 | 999.8 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 223
17224 | 1099.8 | 1100 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 224
17225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 225
17226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 226
17227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 227
17228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 228
17229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 229
17230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 230
17231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 231
17232 | 6 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 232
17233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 17 | 233
17234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 234
17235 | [8 empty] | 61 |  |  | 6.2931e-09 | -1.6568e-05 | 1.0139 | -3.7892 |  |  | 17 | 235
17236 | [8 empty] | 62 |  |  | 2.1758e-09 | 5.2646e-06 | 0.0041229 | 1.0393 |  |  | 17 | 236
17237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.034643 | #N/A | #N/A |  |  | 17 | 237
17238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 238
17239 | [8 empty] | 51 |  |  | 4.3607e-09 | -1.234e-05 | 1.0109 | -3.1047 |  |  | 17 | 239
17240 | [8 empty] | 52 |  |  | 4.7082e-09 | 1.06e-05 | 0.0077561 | 1.8396 |  |  | 17 | 240
17241 | Deriva > |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.038557 | #N/A | #N/A |  |  | 17 | 241
17242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.2 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 242
17243 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 41 |  |  | 1.5821e-09 | -6.4827e-06 | 1.0069 | -2.2133 |  |  | 17 | 243
17244 | 0.1 | 0 | -0.1 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 8.1604e-09 | 1.774e-05 | 0.012558 | 2.8895 |  |  | 17 | 244
17245 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.2 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.044909 | #N/A | #N/A |  |  | 17 | 245
17246 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 17 | 246
17247 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.2 |  |  |  |  | 31 |  |  | 8.5401e-09 | -2.0679e-05 | 1.0163 | -4.2615 |  |  | 17 | 247
17248 | 0.2 | 0 | -0.2 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 1.3895e-08 | 2.9234e-05 | 0.020083 | 4.4981 |  |  | 17 | 248
17249 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.052348 | #N/A | #N/A |  |  | 17 | 249
17250 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 17: 17; 201: 250
17251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -4.8021e-06; 4: 1.0066; 5: -2.329; 17: 17; 201: 251
17252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.8944e-06; 4: 0.0024706; 5: 0.78611; 17: 17; 201: 252
17253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.037604; 5: #N/A; 17: 17; 201: 253
17254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 17: 17; 201: 254
17255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1.001; 5: -0.67646; 17: 17; 201: 255
17256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 3.1782e-05; 5: 0.019254; 17: 17; 201: 256
17257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.0044722; 17: 17; 201: 257
18201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 201
18202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 202
18203 | Identificação : |  | M.MS.LM-015 | [6 empty] | 0.040085 | 61 | 4.8747e-09 | -1.2169e-05 | 1.0098 | -2.2887 |  |  | 18 | 203
18204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 62 | 2.5314e-09 | 6.1205e-06 | 0.0047901 | 1.2068 |  |  | 18 | 204
18205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 63 | 1 | 0.040085 | #N/A | #N/A |  |  | 18 | 205
18206 | N° do certificado : |  | E0225/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 206
18207 | Data da Calibração : |  | 2025-04-30 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 207
18208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-04-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 208
18209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 209
18210 | Faixa de medição : |  | 501.2 | ~ | 1099.3 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 210
18211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 211
18212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 212
18213 | Certificado |  |  | E0225/25 |  | Certificado |  |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 213
18214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 214
18215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 215
18216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 216
18217 | 501.2 | 501 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 217
18218 | 600.3 | 600 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 218
18219 | 700.3 | 700 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 219
18220 | 800.3 | 800 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 220
18221 | 900.3 | 900 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 221
18222 | 950.2 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 222
18223 | 1000.3 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 223
18224 | 1099.3 | 1099 | 0.2 | 2 | 1000000 |  |  |  | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 224
18225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 225
18226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 226
18227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 227
18228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 228
18229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 229
18230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 230
18231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 231
18232 | 6 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 232
18233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 18 | 233
18234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 234
18235 | [8 empty] | 61 |  |  | 4.8747e-09 | -1.2169e-05 | 1.0098 | -2.2887 |  |  | 18 | 235
18236 | [8 empty] | 62 |  |  | 2.5314e-09 | 6.1205e-06 | 0.0047901 | 1.2068 |  |  | 18 | 236
18237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.040085 | #N/A | #N/A |  |  | 18 | 237
18238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 238
18239 | [8 empty] | 51 |  |  | 6.7049e-09 | -1.6172e-05 | 1.0127 | -2.9369 |  |  | 18 | 239
18240 | [8 empty] | 52 |  |  | 5.5154e-09 | 1.2417e-05 | 0.0090858 | 2.155 |  |  | 18 | 240
18241 | Deriva > |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.045168 | #N/A | #N/A |  |  | 18 | 241
18242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 242
18243 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  | 41 |  |  | -1.2249e-09 | 5.4533e-07 | 1.0012 | -0.39299 |  |  | 18 | 243
18244 | -0.3 | 0 | 0.3 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 6.6114e-09 | 1.4373e-05 | 0.010175 | 2.341 |  |  | 18 | 244
18245 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.036385 | #N/A | #N/A |  |  | 18 | 245
18246 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 18 | 246
18247 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 8.4499e-09 | -1.9194e-05 | 1.0144 | -3.2409 |  |  | 18 | 247
18248 | -0.2 | 0 | 0.2 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 3.2202e-09 | 6.7753e-06 | 0.0046545 | 1.0425 |  |  | 18 | 248
18249 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.012132 | #N/A | #N/A |  |  | 18 | 249
18250 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 18: 18; 201: 250
18251 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -2.5226e-06; 4: 1.0036; 5: -0.95653; 18: 18; 201: 251
18252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.1384e-06; 4: 0.0014846; 5: 0.4724; 18: 18; 201: 252
18253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.022597; 5: #N/A; 18: 18; 201: 253
18254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 18: 18; 201: 254
18255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1.0005; 5: -0.034501; 18: 18; 201: 255
18256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 0.00029158; 5: 0.17664; 18: 18; 201: 256
18257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 0.04103; 18: 18; 201: 257
19201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 201
19202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 202
19203 | Identificação : |  | M.MS.LM-013 | [6 empty] | 0.14898 | 61 | -2.6687e-08 | 5.6381e-05 | 0.96099 | 10.1917 |  |  | 19 | 203
19204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 62 | 9.3056e-09 | 2.25e-05 | 0.017607 | 4.4342 |  |  | 19 | 204
19205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 63 | 1 | 0.14898 | #N/A | #N/A |  |  | 19 | 205
19206 | N° do certificado : |  | E0040A/25 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 206
19207 | Data da Calibração : |  | 2025-02-13 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 207
19208 | Vencimento da Calibração : |  | 2027-02-28 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 208
19209 | Divisão de escala : |  | 0.1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 209
19210 | Faixa de medição : |  | 501.4 | ~ | 1099.9 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 210
19211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 211
19212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 212
19213 | Certificado |  |  | E0040A/25 |  | Certificado | CAL - 221334/23 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 213
19214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 214
19215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 215
19216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 216
19217 | 501.4 | 500 | 0.3 | 2 | 1000000 | 400 | 399.4 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 217
19218 | 601.4 | 600 | 0.3 | 2 | 1000000 | 500 | 499.5 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 218
19219 | 701.4 | 700 | 0.3 | 2 | 1000000 | 600 | 599.4 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 219
19220 | 801.3 | 800 | 0.3 | 2 | 1000000 | 700 | 699.3 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 220
19221 | 901.2 | 900 | 0.3 | 2 | 1000000 | 800 | 799.3 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 221
19222 | 951.1 | 950 | 0.3 | 2 | 1000000 | 900 | 899.4 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 222
19223 | 1001.1 | 1000 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1000 | 999.4 |  | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 223
19224 | 1099.9 | 1100 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1200 | 1199.3 |  | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 224
19225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 225
19226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 226
19227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 227
19228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 228
19229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 229
19230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 230
19231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 231
19232 | 6 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 232
19233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 19 | 233
19234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 234
19235 | [8 empty] | 61 |  |  | -2.6687e-08 | 5.6381e-05 | 0.96099 | 10.1917 |  |  | 19 | 235
19236 | [8 empty] | 62 |  |  | 9.3056e-09 | 2.25e-05 | 0.017607 | 4.4342 |  |  | 19 | 236
19237 | [8 empty] | 63 |  |  | 1 | 0.14898 | #N/A | #N/A |  |  | 19 | 237
19238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 238
19239 | [8 empty] | 51 |  |  | 3.8844e-09 | -1.0446e-05 | 1.0083 | -0.6066 |  |  | 19 | 239
19240 | [8 empty] | 52 |  |  | 3.4734e-09 | 7.8141e-06 | 0.0057128 | 1.3535 |  |  | 19 | 240
19241 | Deriva > |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 53 |  |  | 1 | 0.02862 | #N/A | #N/A |  |  | 19 | 241
19242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0.8 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 242
19243 | -1.4 | -0.6 | 0.8 | 0.9 |  |  |  |  | 41 |  |  | -1.7829e-09 | 1.4919e-06 | 1.0001 | 1.2061 |  |  | 19 | 243
19244 | -1.4 | -0.5 | 0.9 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 3.273e-09 | 7.1102e-06 | 0.0050288 | 1.1558 |  |  | 19 | 244
19245 | -1.4 | -0.6 | 0.8 | 1.4 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0.018134 | #N/A | #N/A |  |  | 19 | 245
19246 | -1.3 | -0.7 | 0.6 | 1.4 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 19 | 246
19247 | -1.2 | -0.7 | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 31 |  |  | -3.8912e-21 | -2.1429e-06 | 1.0025 | 0.68286 |  |  | 19 | 247
19248 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 6.2994e-09 | 1.3244e-05 | 0.0090904 | 2.0338 |  |  | 19 | 248
19249 | -1.1 | -0.6 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0.023905 | #N/A | #N/A |  |  | 19 | 249
19250 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 19: 19; 201: 250
19251 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -2.5e-06; 4: 1.003; 5: 0.545; 19: 19; 201: 251
19252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 1.118e-06; 4: 0.0014569; 5: 0.46311; 19: 19; 201: 252
19253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 0.022361; 5: #N/A; 19: 19; 201: 253
19254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 19: 19; 201: 254
19255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: 1.4; 19: 19; 201: 255
19256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 2.0097e-16; 5: 1.2169e-13; 19: 19; 201: 256
19257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 2.8422e-14; 19: 19; 201: 257
20201 | Padrão : |  | Barômetro Digital | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 201
20202 | [9 empty] | Residuo |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 202
20203 | Identificação : |  | M.MS.LM-012 | [6 empty] | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20 | 203
20204 | Orgão Calibrador : |  | Elus | [6 empty] | Veff | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 204
20205 | Rastreabilidade : |  | RBC - CAL 0439 | [6 empty] | 3 | 43 | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 20 | 205
20206 | N° do certificado : |  | E0526A/24 | [5 empty] | 13 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 206
20207 | Data da Calibração : |  | 2024-12-06 | [5 empty] | 131 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 207
20208 | Vencimento da Calibração : |  | 2026-12-30 | [5 empty] | 132 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 208
20209 | Divisão de escala : |  | 1 | Unidade calibrada : |  |  | hPa |  | 133 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 209
20210 | Faixa de medição : |  | 600 | ~ | 1100 | hPa |  |  | 12 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 210
20211 | [8 empty] | 121 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 211
20212 | Valores da Calibração Atual |  |  |  |  | Calibração Anterior |  |  | 122 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 212
20213 | Certificado |  |  | E0526A/24 |  | Certificado | CAL - 219374/22 |  | 123 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 213
20214 | Valor | Leitura do | Incerteza |  | Grau de liberdade | Valor | Leitura do |  | 11 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 214
20215 | Referência | Instrumento | de Medição | k |  | Referência | Instrumento |  | 111 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 215
20216 | hPa | hPa | hPa |  |  | hPa | hPa |  | 112 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 216
20217 | 600 | 599 | 1 | 2 | 1000000 | 600 | 600 |  | 113 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 217
20218 | 700 | 699 | 1 | 2 | 1000000 | 700 | 699 |  | 10 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 218
20219 | 800 | 799 | 1 | 2 | 1000000 | 800 | 799 |  | 101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 219
20220 | 900 | 899 | 1 | 2 | 1000000 | 900 | 899 |  | 102 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 220
20221 | 1000 | 999 | 1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1001 |  | 103 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 221
20222 | 1100 | 1099 | 1 | 2 | 1000000 | 1100 | 1101 |  | 9 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 222
20223 | [8 empty] | 91 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 223
20224 | [8 empty] | 92 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 224
20225 | [8 empty] | 93 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 225
20226 | [8 empty] | 8 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 226
20227 | [8 empty] | 81 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 227
20228 | [8 empty] | 82 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 228
20229 | [8 empty] | 83 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 229
20230 | [8 empty] | 7 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 230
20231 | [8 empty] | 71 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 231
20232 | 4 | [7 empty] | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 232
20233 | [8 empty] | 73 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 233
20234 | Observações (particularidades para utilização) | [7 empty] | 6 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 234
20235 | [8 empty] | 61 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 235
20236 | [8 empty] | 62 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 236
20237 | [8 empty] | 63 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 237
20238 | [8 empty] | 5 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 238
20239 | [8 empty] | 51 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 239
20240 | [8 empty] | 52 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 240
20241 | Deriva > |  |  | 2 |  |  |  |  | 53 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 20 | 241
20242 | Erro Atual | Erro Anterior | Diferença | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 242
20243 | -1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20 | 243
20244 | -1 | -1 | 0 | Desvio Máx. |  |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 244
20245 | -1 | -1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 43 |  |  | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 20 | 245
20246 | -1 | -1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0 |  |  | 20 | 246
20247 | -1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 20 | 247
20248 | -1 | 1 | 2 | Maior u |  |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 248
20249 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 33 |  |  | 1 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 20 | 249
20250 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3: X2; 4: X1; 5: X0; 20: 20; 201: 250
20251 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 21 |  | 3: -2.541e-19; 4: 1; 5: 1; 20: 20; 201: 251
20252 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22 |  | 3: 4.4409e-20; 4: 6.6643e-17; 5: 2.4543e-14; 20: 20; 201: 252
20253 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23 |  | 3: 1; 4: 8.8818e-16; 5: #N/A; 20: 20; 201: 253
20254 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 4: X1; 5: X0; 20: 20; 201: 254
20255 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 |  | 4: 1; 5: 1; 20: 20; 201: 255
20256 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 |  | 4: 2.0097e-16; 5: 1.4143e-13; 20: 20; 201: 256
20257 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 4: 1; 5: 2.8422e-14; 20: 20; 201: 257

## Controle
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6
| 203 | 201 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 210 | 209 | 245 | 249 | 241 | 203 | 205 | 203 | 203 | 203 | 203 | 217 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 219 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 220 | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 | 223 | 223 | 223 | 223 | 224 | 224 | 224 | 224 | 225 | 225 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 226 | 227 | 227 | 227 | 227 | 228 | 228 | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
[7 empty] | 2026-02-23 | [7 empty] | Polinômio da Curva | [5 empty] | 1º Ponto |  |  |  | 2º Ponto |  |  |  | 3º Ponto |  |  |  | 4º Ponto |  |  |  | 5º Ponto |  |  |  | 6º Ponto |  |  |  | 7º Ponto |  |  |  | 8º Ponto |  |  |  | 9º Ponto |  |  |  | 10º Ponto |  |  |  | 11º Ponto |  |  |  | 12º Ponto |  |  |  | 13º Ponto |  |  |  | 14º Ponto |  |  |  | 15º Ponto
| TAG | Padrão | Calibrado por | Rastreabilidade | n° do certificado | Data da Calibração | Vencimento | Unidade calibrada | Faixa mínima | Faixa máxima | Resolução | Maior desvio | Maior Incerteza | Deriva | Residuo | Veff | X3 | X2 | X1 | X0 | 1-VR | 1-U | 1-K | 1-GL | 2-VR | 2-U | 2-K | 2-GL | 3-VR | 3-U | 3-K | 3-GL | 4-VR | 4-U | 4-K | 4-GL | 5-VR | 5-U | 5-K | 5-GL | 6-VR | 6-U | 6-K | 6-GL | 7-VR | 7-U | 7-K | 7-GL | 8-VR | 8-U | 8-K | 8-GL | 9-VR | 9-U | 9-K | 9-GL | 10-VR | 10-U | 10-K | 10-GL | 11-VR | 11-U | 11-K | 11-GL | 12-VR | 12-U | 12-K | 12-GL | 13-VR | 13-U | 13-K | 13-GL | 14-VR | 14-U | 14-K | 14-GL | 15-VR | 15-U | 15-K | 15-GL
1 | X.TH.LV-001 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0369B/24 | 2024-09-24 | 2025-09-24 | hPa | 500.04 | 1099.15 | 0.01 | 0.5 | 0.11 | 0.07 | 0.0085774 | 3 | -1.6624e-09 | 3.7566e-06 | 0.99781 | -0.13645 | 500.04 | 0.06 | 2 | 1000000 | 620.07 | 0.06 | 2 | 1000000 | 740.11 | 0.08 | 2 | 1000000 | 860.13 | 0.09 | 2 | 1000000 | 980.15 | 0.1 | 2 | 1000000 | 1099.15 | 0.11 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | E.PS.FS-001 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0627/25 | 2025-09-05 | 2026-09-30 | hPa | 801 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1842 | 3 | -2.3107e-07 | 0.00063483 | 0.42145 | 175.8822 | 801 | 1 | 2 | 1000000 | 881 | 1 | 2 | 1000000 | 961 | 1 | 2 | 1000000 | 1001 | 1 | 2 | 1000000 | 1051 | 1 | 2 | 1000000 | 1100 | 1 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | E.PS.FS-002 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0652/25 | 2025-09-17 | 2026-09-30 | hPa | 799.9 | 1050 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.039849 | 3 | 1.98e-07 | -0.000522 | 1.448 | -123.8999 | 799.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 929.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1050 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | EL-193 | Barômetro Digital | CTA | RBC - CAL 0001 | MF-P 747/23 | 2023-11-24 | 2025-11-30 | hPa | 498.883 | 1099.655 | 0.01 | 0.157 | 0.05 | 0.1045 | 0.0078008 | 3 | -5.7638e-10 | 1.3503e-06 | 0.99916 | -0.0024335 | 498.883 | 0.05 | 2 | 1000000 | 598.045 | 0.05 | 2 | 1000000 | 697.189 | 0.05 | 2 | 1000000 | 799.26 | 0.05 | 2 | 1000000 | 898.426 | 0.05 | 2 | 1000000 | 997.581 | 0.05 | 2 | 1000000 | 1099.655 | 0.05 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | E.PS.FS-008 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0047/26 | 2026-02-02 | 2027-02-28 | hPa | 501.5 | 1097 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.071521 | 3 | -5.7661e-09 | 1.4816e-05 | 0.98712 | 1.8688 | 501.5 | 0.2 | 2 | 1000000 | 550.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 600.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 650.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 700.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 750.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 800.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 850.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 900.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1050 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1097 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | E.PS.FS-009 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0094/26 | 2026-02-18 | 2027-02-28 | hPa | 500 | 1099.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.038628 | 3 | -2.331e-10 | 8.991e-07 | 0.99884 | 0.4011 | 500 | 0.3 | 2 | 1000000 | 550 | 0.3 | 2 | 1000000 | 600 | 0.3 | 2 | 1000000 | 650 | 0.3 | 2 | 1000000 | 699.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 749.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 850 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1049.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | E.PS.FS-003 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0817/25 | 2025-11-18 | 2026-11-30 | hPa | 751 | 1090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.51016 | 3 | -8.1262e-08 | 0.00022995 | 0.78301 | 68.4549 | 751 | 1 | 2 | 1000000 | 800 | 1 | 2 | 1000000 | 850 | 1 | 2 | 1000000 | 901 | 1 | 2 | 1000000 | 950 | 1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1 | 2 | 1000000 | 1010 | 1 | 2 | 1000000 | 1090 | 1 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | E.TH.LP-001 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0396B/25 | 2025-06-14 | 2026-06-30 | hPa | 910 | 950 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.2737e-13 | 910 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | E.TH.LQ-001 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0397B/25 | 2025-06-14 | 2026-06-30 | hPa | 910.1 | 950.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0025 | -2.1917 | 910.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930.1 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | E.TH.LQ-002 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0398B/25 | 2025-06-14 | 2026-06-30 | hPa | 910 | 950 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.2737e-13 | 910 | 0.2 | 2 | 1000000 | 930 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | E.TH.LV-002 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0400B/25 | 2025-06-14 | 2026-06-30 | hPa | 909.77 | 949.75 | 0.1 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9995 | 0.22167 | 909.77 | 0.12 | 2 | 1000000 | 929.75 | 0.12 | 2 | 1000000 | 949.75 | 0.12 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | E.PS.FS-010 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0093/26 | 2026-02-18 | 2027-02-28 | hPa | 501.2 | 1099.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.059722 | 3 | -7.9476e-09 | 2.0082e-05 | 0.98314 | 4.5312 | 501.2 | 0.3 | 2 | 1000000 | 549.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 599.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 649.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 699.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 749.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1049.8 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.7 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | E.PS.FS-011 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0091/26 | 2026-02-18 | 2027-02-28 | hPa | 501.4 | 1099.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.17511 | 3 | -2.3811e-08 | 6.0725e-05 | 0.94925 | 13.3183 | 501.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 549.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 599.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 649.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 699.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 749.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 799.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 849.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 899.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 949.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 999.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1049.5 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.3 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | E.PS.FS-035 | Barômetro Digital | ELUS | RBC - CAL 0439 | E0381/25 | 2025-06-11 | 2026-06-30 | hPa | 500.9 | 1100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.035787 | 3 | -6.8674e-10 | 1.327e-06 | 0.99944 | -0.073941 | 500.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 549.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 599.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 649.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 700 | 0.2 | 2 | 1000000 | 750 | 0.2 | 2 | 1000000 | 799.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 850 | 0.2 | 2 | 1000000 | 900 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1000 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1050 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1100 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | M.MS.LM-016 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0226/25 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | hPa | 500.8 | 1099.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.034643 | 3 | 6.2931e-09 | -1.6568e-05 | 1.0139 | -3.7892 | 500.8 | 0.2 | 2 | 1000000 | 599.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 699.99 | 0.2 | 2 | 1000000 | 799.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 899.9 | 0.2 | 2 | 1000000 | 949.8 | 0.2 | 2 | 1000000 | 999.8 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1099.8 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | M.MS.LM-015 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0225/25 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | hPa | 501.2 | 1099.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.040085 | 3 | 4.8747e-09 | -1.2169e-05 | 1.0098 | -2.2887 | 501.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 600.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | 700.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | 800.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | 900.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | 950.2 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1000.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | 1099.3 | 0.2 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | M.MS.LM-013 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0040A/25 | 2025-02-13 | 2027-02-28 | hPa | 501.4 | 1099.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.14898 | 3 | -2.6687e-08 | 5.6381e-05 | 0.96099 | 10.1917 | 501.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 601.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 701.4 | 0.3 | 2 | 1000000 | 801.3 | 0.3 | 2 | 1000000 | 901.2 | 0.3 | 2 | 1000000 | 951.1 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1001.1 | 0.3 | 2 | 1000000 | 1099.9 | 0.3 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | M.MS.LM-012 | Barômetro Digital | Elus | RBC - CAL 0439 | E0526A/24 | 2024-12-06 | 2026-12-30 | hPa | 600 | 1100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 | 1 | 2 | 1000000 | 700 | 1 | 2 | 1000000 | 800 | 1 | 2 | 1000000 | 900 | 1 | 2 | 1000000 | 1000 | 1 | 2 | 1000000 | 1100 | 1 | 2 | 1000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

## Histórico de revisões
Histórico de revisões do Formulário:
N° do documento |  | Banco de dados - Barômetros - Ambiente
1ª Revisão |  | 0 | 2025-11-28 | por : | Caio C.
Ultima Revisão |  | 2 | 2026-02-23 | por : | Caio Cesar
Revisão | Data | Revisado por: | Verificado por: | Descrição das alterações:
0 | 2025-11-28 | Caio Cesar | - | Criação da aba de controle de atualização.
1 | 2025-11-28 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização do padrão E.PS.FS-003.
2 | 2026-02-23 | Caio Cesar | Julio Cesar | Atualização do padrão E.PS.FS-008/011/010/009.